中国热带农业科学院南亚热带作物研究所

招标文件

项目名称：湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置

项目编号：GZCQC2401FC04022

采购人：中国热带农业科学院南亚热带作物研究所

广州程启招标代理有限公司编制

2024年5月

目  录

第一章投标邀请函	1

第二章投标人须知	6

投标人须知前附表	7

一、总则	9

二、招标文件	10

三、投标文件	11

四、投标文件的递交	14

五、开标及评标	15

六、授标及签约	18

第三章采购人需求	21

一、项目概述	22

二、基本要求	22

三、设备采购清单	23

四、交货地点	55

五、设备一般要求	55

六、包装与运输	56

七、验收	56

八、质量保证及售后服务	57

九、伴随服务	58

十、资料提供	59

十一、付款方式	59

第四章设备采购合同	61

第五章投标文件格式	77

格式1投标书	78

格式2开标一览表	79

格式3详细报价单	80

格式4法定代表人证明书	81

格式5法人授权委托书	82

格式6供应商资格情况表	83

格式7实质性响应一览表	86

格式8投标人商务情况表	87

格式9投标人技术情况表	94

格式10投标人资格声明函	100

格式11采购人需求响应情况表	101

格式12投标保证金退还说明（样本）	102

格式13交纳招标代理服务费承诺书	103

格式14政策适用性说明	104

第六章评标文件	107

一、评标方法及流程	108

二、废标处理	109

三、评分标准和权重	109

四、定标和授标	113

第一章 投标邀请函

投标邀请函

项目概况：

湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置招标项目的潜在投标人应在广州程启招标代理有限公司（广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼）获取招标文件，并于2024年5月29日09点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GZCQC2401FC04022

项目名称：湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置

预算金额：3,190,000.00元

最高限价：3,190,000.00元

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

1.采购项目内容：子包1的最高限价为1,590,000.00元，子包2的最高限价为1,600,000.00元，具体内容详见招标文件《第三章 采购人需求》。

2.经政府采购管理部门同意：子包1：超高效液相色谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、火焰光度计允许采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。

3.合同履行期限：

子包1：合同签订后，国产产品60天（日历天）内、进口产品90天（日历天）内完成交货、安装、调试、提供相应技术服务，保证项目交付采购人验收通过。

子包2：合同签订后，国产产品60天（日历天）内完成交货、安装、调试、提供相应技术服务，保证项目交付采购人验收通过。

4.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目子包01不属于专门面向中小企业采购的项目。

本项目子包02属于专门面向中小企业采购的项目。投标人提供的货物须全部由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或注册商标。须符合本项目采购标的对应行业（本项目所属行业为“工业”）政策划分标准的中小微企业。投标时，按要求出具《中小企业声明函（货物）》并加盖投标人公章；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供以下材料：

①提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证，或自然人身份证）复印件；

②提供2022年度或2023年度财务状况报告复印件（如2023年或2024年成立不满一年的企业，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件），或银行出具的资信证明材料复印件；

③提供近半年任意一个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

④提供近半年任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

⑤提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

⑥提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供书面承诺）

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺）

（4）投标人提供《公平竞争承诺书》原件；

（5）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

（6）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2024年5月8日至2023年5月28日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午 09:00 至 12:00 ，下午 14:30 至 17:30 （北京时间，法定节假日除外 ）

地点：广州程启招标代理有限公司（广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼）

方式：到广州程启招标代理有限公司（详细地址：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼）购买招标文件，如需邮寄，请咨询联系人：陈小姐，联系电话：020-83576900，售后不退。

售价（元）：300

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年5月29日09点30分（北京时间）

地点：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目属性：货物类。

2.本项目所属行业为：工业类。

3.投标人可选择部分或所有子包进行投标，但应对所选子包应进行整体投标，不允许仅对包内其中部分内容进行投标。

4.政府采购监督机构：同级政府采购监督管理部门。

5.需要落实的政府采购政策《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《转发财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库[2019]27号）等。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：中国热带农业科学院南亚热带作物研究所

地址：广东省湛江市霞山区社坛路3号

联系方式：0759-2859581

2.采购代理机构信息

名称：广州程启招标代理有限公司

地址：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼

联系方式：020-83576900

3.项目联系方式

项目联系人：吴小姐

电话：020-83576900

第二章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置 项目编号：GZCQC2401FC04022 |
| 2 | 采购代理机构：广州程启招标代理有限公司 采购代理机构地址：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼 |
| 3 | 文件发售时间：2024年5月8日至2024年5月28日 |
| 4 | 投标保证金金额：子包1：¥15,000.00元，子包2：¥16,000.00元 投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。（拒收现金） 投标保证金必须在开标截止时间前到帐 收款单位名称：广州程启招标代理有限公司 开户银行：中国建设银行广州恒福路支行 帐号：44001400808053000395 财务联系电话：020-83499678 投标保证金应在投标有效期截止日后90天内保持有效 |
| 5 | 投标有效期：从投标截止日期起计算的九十天内 |
| 6 | 投标文件递交至：广州程启招标代理有限公司（广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼） 投标文件接收时间：2024年5月29日09点00分至09点30分（北京时间） 投标截止时间：2024年5月29日09点30分（北京时间） 投标文件接收人：吴小姐，联系电话：020-83576900 ，传真：020-83499619 |
| 7 | 投标文件正本份数：1份；副本份数：4份。投标文件须加盖骑缝章。 |
| 8 | 开标时间：2024年5月29日09点30分（北京时间） 开标地点：招标公告指定地点 |
| 9 | 签订合同地点：采购人指定地点 |
| 10 | 交货地点：广东省湛江市霞山区社坛路5号 |
| 11 | 交货期： 子包1：合同签订后，国产产品60天（日历天）内、进口产品90天（日历天）内完成交货、安装、调试、提供相应技术服务，保证项目交付采购人验收通过。 子包2：合同签订后，国产产品60天（日历天）内完成交货、安装、调试、提供相应技术服务，保证项目交付采购人验收通过。 |

一、总则

1．适用范围

本招标文件仅适用于采购代理机构组织的本次招标投标活动。

2．定义

2.1.“采购人”系指中国热带农业科学院南亚热带作物研究所。

2.2.“业主/用户”系指本项目的最终使用单位。

2.3.“采购代理机构”系指广州程启招标代理有限公司。

2.4.“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.5.中标人：是指经合法招、投标程序评选出来的投标人。

2.6.“货物、设备”系指乙方按招标文件规定，须向采购人提供的设备、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

2.7.“服务”系指招标文件规定乙方须承担的有关售后服务。

2.8.“进口产品”系指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外（含海关特殊监管区域）的产品。

2.9.招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

3．关于限价

本项目的最高限价: 子包1的最高限价为1,590,000.00元，子包2的最高限价为1,600,000.00元，凡超过最高限价或单价限价的投标报价，一律视为无效投标。

4．关于投标项目

本项目为设备购置项目。投标人可选择部分或所有子包进行投标，但应对所选子包应进行整体投标，不允许仅对包内其中部分内容进行投标。

5．合格的投标人

5.1 有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标单位；

5.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备招标文件第一章“供应商资格条件”规定的条件；

5.3 投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

6．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7．法律适用

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

8．招标文件的约束力

8.l 投标人一旦购买了本招标文件并在7个工作日内未对采购代理机构提出书面质疑，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

8.2 本招标文件由采购代理机构负责解释。

二、招标文件

9．招标文件的组成

9.l 招标文件由六章组成，包括：

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 采购人需求

第四章 设备采购合同

第五章 投标文件格式

第六章 评标文件

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

9.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

9.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

10．招标文件的澄清

在投标截止时间15日前采购代理机构将以书面形式进行澄清，同时采购代理机构将澄清内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一招标文件的投标人。澄清内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

11．招标文件的更正或补充

11.l 在投标截止时间前15日，采购代理机构均可对招标文件用更正公告的方式进行修正。

11.2 对招标文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

11.3 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

11.4 投标人在收到更正公告后，应于1个工作日内正式书面回函采购代理机构。逾期不回的，采购代理机构视同投标人已收到更正公告。

11.5 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

三、投标文件

12．投标文件的语言及度量衡

12.l 投标文件以及投标人与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

12.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等（即产品彩页）可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。所投设备的名称必须采用规范的中英文名称，如提供的设备名称与招标文件不一致时，投标人必须做出澄清，中标后签订的合同与相关票据等也必须与设备的规范名称一致。

12.3 除在招标文件第五部分中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

12.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

13．投标文件的组成

13.1投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第五部分“投标文件格式”要求）：《第五章投标文件格式》

13.2若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

14．投标报价

14.1本次采购中，投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

14.2采购代理机构不接受任何有选择的报价。

15. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

16．投标保证金

16.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额《投标人须知前附表》。

注：在保证金单据上必须注明项目编号。

16.2 投标保证金可采用下列形式之一，并符合下列规定：

16.2.1 投标保证金在开标截止前到达采购代理机构指定的专用账户，并注明汇款单位（开户银行及账号见招标文件第一章）。

16.3 若投标人不按规定提交投标保证金，将不能通过符合性审查。

16.4 投标保证金的退还：

16.4.l如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直至向采购代理机构缴交了足额中标服务费并向采购代理机构交回与采购人签订的合同后5个工作日内无息退还。

16.4.2 未中标的投标人的投标保证金将在采购代理机构发出中标通知书5个工作日内无息退还。

16.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标后无正当理由放弃中标或中标人拒绝与采购人签订合同；

17．投标有效期

17.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的九十日，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

18．投标文件的数量、签署及形式

18.1 投标文件一式5份，固定装订。其中正本1份，副本4份，正本、副本均应加盖投标单位的骑缝章。投标文件电子文档 1份，电子文件要求U盘介质并确保可读取，正文部分采用WORD格式，报价部分必须用EXCEL格式，不留密码，不压缩，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。

18.2 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

18.3 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

18.4 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法定代表人或授权代表签名或加盖公章。

四、投标文件的递交

19．投标文件的密封及标记

19.1 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖投标单位的骑缝章。

19.1.1投标文件应制作、封存，封口处应加盖投标单位的骑缝章。

19.2 投标专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

（l）项目编号及项目名称；

（2）子包号（如有）；

（3）投标人的名称、地址、联系人、电话和传真。

19.3 投标文件未按第 19.l和19.2条规定书写标记和密封者，采购代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

19.4投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于投标文件正本封套内：

（1）从投标文件正本中复印的开标一览表；

（2）交纳投标保证金证明文件的复印件；

（3）投标书。

20．投标截止时间

20.l 投标人须在招标文件第一部分规定的投标截止时间前将投标文件送达采购代理机构规定的投标地点。

20.2 若采购代理机构按11．5条规定推迟了投标截止时间，采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

21．迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接受。

22．投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分

五、开标及评标

23．开标

23.l 采购代理机构按招标文件第一章规定的时间和地点开标。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。

23.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。

23.3 开标时，由递交投标文件的前3名投标人及采购人监督代表检查各投标人递交的投标文件的密封情况，确认无误后由采购代理机构拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，并制作开标记录。

23.4 若投标文件未密封，或投标人未提交投标保证金（包括投标保证金不符合第16条规定），采购代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

23.5 按照第22条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

24．评标委员会

依法组建评标委员会。评标委员会由五人单数组成，由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表评审，则评委会全部由专家组成。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

25．对投标文件的资格审查和符合性审查

25.l资格审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见《资格审查表》。对初步被认定为资格审查不合格的，应实行及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格审查的投标人，不进入符合性审查。

25.2 符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：

1）供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；具体情形如下：

a）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e）不同投标人的投标文件相互混装；

f）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）其他无效情形：

1）未满足项目的交货期要求；

2）投标有效期未为90天；

3）未按规定提交法定代表人证明书/法人授权委托书。

被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过符合性评审，不得参与技术、商务和价格的评审。

25.3所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上无记名投票同意。

25.3.1 判断投标文件的响应与否原则上根据投标文件本身，必要时可寻求外部证据，但须经评标委员会三分之二以上无记名投票同意。

25.4评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26．投标文件的澄清

26.1 除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

26.2 为有利评标，在开标后，可随时请投标人就投标文件中某点加以澄清，澄清的内容不得对投标文件作实质性修改。以书面形式表达并加盖公章或由投标人的合法授权代表正式签署的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

26.3 投标供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

27．评标及定标

27.1 评标委员会分别对通过资格审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

27.2 评标委员会按招标文件“附则”中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

28．评标过程保密

28.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

28.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

28.3 在评标期间，采购代理机构将有专门人员与投标人进行联络。

28.4 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

六、授标及签约

29．定标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标，根据评标办法推荐出二人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。采购代理机构将在下列媒体公告中标结果：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国财经报网（www.cfen.com.cn）、中国热带农业科学院（www.catas.cn）及广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）

30. 质疑处理

30.1 投标人认为招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式、属名向采购代理机构提出质疑。超过七个工作日、非书面形式以及匿名的质疑将不予受理。

30.2 质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明事实的确切来源，对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

30.3 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

31．中标通知

31.l 定标后，采购代理机构应将定标结果通知所有的投标人，并向中标人发出中标通知书。

31.2 中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认中标通知书已收到，并同意接受（若到采购代理机构领取则无需回复）。

31.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

32．签订合同

32.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同，否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

33. 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

34．中标服务费

中标人须向采购代理机构交纳的招标服务费，根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格》[2015] 299号的通知实行市场调节价，本项目的招标服务费执行以下价格：

34.1 各子包以《中标通知书》确定的中标金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算；

34.2 100万元以下按1.5%计算；100-500万元按1.1%计算；500-1000万元按0.8%计算；

34.3 币种与《中标通知书》的币种相同。

34.4 中标人中标后，必须按规定向采购代理机构直接缴交采购服务费。

第三章 采购人需求

一、项目概述

1.1本项目为湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置，投标人可选择部分或所有子包进行投标，但应对所选子包应进行整体投标，不允许仅对包内其中部分内容进行投标。

1.2本项目的最高限价: 子包1的最高限价为1,590,000.00元，子包2的最高限价为1,600,000.00元，凡超过最高限价或单价限价的投标报价，一律视为无效投标。

1.3交货期：

子包1：合同签订后，国产产品60天（日历天）内、进口产品90天（日历天）内完成交货、安装、调试、提供相应技术服务，保证项目交付采购人验收通过。

子包2：合同签订后，国产产品60天（日历天）内完成交货、安装、调试、提供相应技术服务，保证项目交付采购人验收通过。

1.4投标人应对重要的商务条款或设备主要技术参数做出实质性响应，带“★”标注号为关键条款，不满足则导致废标。带“▲”标注号为重要技术条款，在技术响应性评审表中做评分处理。

二、基本要求

2.1 投标人应充分理解并认真遵循本招标文件的要求，所提供的货物必须是满足招标文件要求。保证合同货物是崭新的。

2.2 如发现文件有缺漏或不一致或有不同的理解时，应及时提请采购人补充和澄清，否则，按项目的实际要求和采购人的理解执行。

2.3 任何与采购人需求的偏差都必须列入《技术要求响应表》中加以详细说明。

2.4 需求书所列数量为报价的共同基础，并且为最终结算与支付的依据。

2.5 除非有特别要求，本需求书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物都应符合招标时已颁布实施的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准或业主认可的条款执行。

2.6 如果需求书中没有规定或未包括的标准和规范以及非现行的标准和规范或投标人实际使用的标准有不同，投标人必须提交推荐标准或实施规范的中文版或对用于替代的标准、规范与本招标文件选用标准、规范之间的明显差异点作出说明，并当推荐的标准和实施规范相当于或优于需求书的要求时，才可能为采购人接受。

2.7 采购人尽最大能力提供本次项目的所有必要信息，但不承担由于信息披露的缺陷所带来的任何责任。

2.8 本招标文件在技术要求中指出的工艺、材料、设备，参照的商标、示例图或品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了则默认添加“参照或相当于”字样，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准。若其标准在需求书中没有规定，投标人应说明所用的标准。如果实际使用的标准有不同，必须对用于替代的标准、规范与本招标文件选用标准、规范之间的明显差异点做出说明，并提交推荐标准或实施规范的中文版。

2.9为了保证投标产品具有追溯性且保证质量,保证设备的运行稳定与故障处理的可靠性，投标人需具备所投产品的原厂授权证明。

★2.9凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的《中国强制认证》（CCC认证）。

三、设备采购清单

3.1设备采购清单表

### 子包1设备采购清单表

| 序号 | 名称 | 数量 (台) | 单项限价 （元） | 预算限价 （万元） | 最高限价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相色谱仪 | 1 | 470,000.00 | 47.00 | 1,590,000.00 |
| 2 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 1,050,000.00 | 105.00 |  |
| 3 | 火焰光度计 | 1 | 70,000.00 | 7.00 |  |

注：子包01核心产品为：电感耦合等离子体质谱仪。

### 子包1项目详细需求

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相色谱仪 | （一）基本配置： 包括： 四元梯度泵一套，五流路在线脱气机一台，150位以上的自动进样器一套，柱温箱一台，高灵敏度二极管阵列检测器一台，另配：示差折光检测器一套；管路附件包一套，色谱柱二套（含保护柱），系统控制器和原厂中文版三维图谱色谱软件一套，流动相贮液瓶托盘1个，流动相瓶（1000ml1、2000mL含盖）各5个，白色样品瓶（含垫和盖）100个，棕色样品瓶（含垫和盖）100个；商用电脑(i5CPU /1T硬盘/21吋液晶彩显)和激光黑白打印机一套。 （二）技术参数 - 1. 四元梯度泵： 1.1 四元梯度泵，并联双柱塞泵头，高耐反压，耐用； ▲1.2流速范围：≥0.0005 ～5.000ml/min, 最小增量≤0.0005ml/min； ▲1.3流速精度：RSD ≤0.075%； 1.4最高操作压力>65MPa（0.001～5 mL/min）； 1.5流速准确度：±1% 或 ±2uL/min，其中较大值（0.01～2mL/min，1～70MPa，指定条件）； 1.6梯度准确度：±0.5%（0.1～2mL/min，1～32MPa，指定条件）； 1.7梯度精度：±0.1%（1mL/min，10MPa，指定条件）； ▲1.8梯度延迟体积：≤700uL（标配系统）； 1.9柱塞清洗：标准配置，在线自动柱塞清洗。 2 .在线脱气装置： ▲2.1具备≥5个流路，除了为泵脱气以外，保证有一流路可为自动进样器服务；从而保证整个分析流路脱气更彻底； 2.2脱气装置内体积：≤0.4ml。 3．自动进样器： - 3.1进样精度：0.25%RSD（5ul进样时指定条件下）； 3.2进样准确度：±1%（50uL，N=6）； 3.3进样体积：0.1～100uL（可选：0.1～50uL、1～500uL、1～2，000uL）； 3.4进样线性：>0.9999（1～100uL，指定条件）； ▲3.5配有自动洗针装置，残留≤0.0025%（洗必泰或咖啡因标样一定浓度进样测试，无需额外洗针）； 3.6进样时间：≤10秒/样； ▲3.7最大耐压：>70Mpa。 - 4. 柱温箱： ▲4.1控温范围：≥10℃-85℃（室温以下）；控温精度：0.1℃； 4.2柱容量：可同时放置 3 根以上的30cm长的色谱柱； 4.3温度设定准确度: ±0.8℃； 4.4温度稳定性: ±0.1℃； ▲4.5 热交换方式：强制空气，热交换速度快。 - 5. 二极管阵列检测器： 5.1波长范围：190～800nm； 5.2光谱分辨率：≤1.5nm（低压汞灯于 253.7 nm 处，狭缝 1.2 nm）； 5.3二极管数量：1024； 5.4波长准确度：±1nm； ▲5.5噪音：≤±3.3×10-6AU（狭缝 8 nm ， 波长250 nm ，参比 350 nm）； ▲5.6漂移：≤5.5x E(-4)AU/h（250 nm，参比350 nm，甲醇1 mL/min）； 5.7线性范围：<2 AU（5%）； 5.8采样频率：可达100Hz； 5.9光源：D2 灯、W 灯 （可选）； 5.10流通池：10uL（10mm）； 5.11可选池：快速池（8uL，10mm），半微量池（2.5uL，5mm）； 5.12 狭缝宽度：1.2nm/8nm（可调）。 6. 示差折光检测器： ▲6.1噪音：＜2.0 x E（-9）RIU； 6.2 折射率测范围：1～1.75RIU； 6.3漂移：＜1.5×E(-7)RIU/h； 6.4测量范围：A模式：0.06×E(-6)~500×E(-6)RIU； P，L模式：1×E(-6)~5000×E(-6)RIU； 6.5工作模式：兼容分析型和制备型； 6.6零位调整：自动归零，手动归零，精细调零； 6.7最大流量范围：20mL/min(150mL/min选配)； 6.8池温控制范围：30-60℃； 6.9操作温度范围：4-35℃。 - 7. 色谱工作站： 7.1原厂中/英文版（三维图谱）工作站,Windows7或更新版本的操作环境操作参数设置、多种信号的显示、在线帮助和诊断、数据采集、数据处理以及结果报告等均由计算机控制； 7.2具有远程诊断功能、错误检查和显示功能、漏液检查功能、安全泄漏检测功能、检漏后自动停泵功能、预防溶剂抽干功能等。在主要维护处均设置低压状态； 7.3具有早期维护反馈系统（自动管理所有组件，预告需维护的部分和措施），自动管理所有组件； 7.4可根据需要编制打印不同规格的分析报告，所有特性符合GLP、GMP要求； 7.5自动生成系统适应性报告，可计算柱效，可根据需要打印不同规格的分析报告。 - 8. 电脑及打印机： 8.1电脑配置：商用机（i7 5G以上的CPU,1T硬盘；21寸液晶彩显；带RS232串口、光驱等；Win 8以上 32/64位中文操作系统 ）； 8.2激光打印机（参考：HP LaserJet 1007，可提供相同档次或更优的配置）； 9.售后服务与验收： 9.1仪器保修二年，一年内提供国内加强培训2人次（免培训费）。 9.2中标人对提供仪器终身维护，必须提供厂家的售后承诺函；维修响应时间：接到用户（电话或传真）通知后3个工作日内必须派工程师到现场处理。 9.3 按照相关指标进行验收。 |
| 2 | 电感耦合等离子体质谱仪 | （一）主要配置： 1、电感耦合等离子体质谱仪主机以及安装工具包1套，包含高灵敏度同心雾化器和雾室；全彩色等离子体观察窗；等离子体位置XYZ三轴全自动调节；锥接口；高频率的射频发生器；采样锥和截取锥；偏转90度离子透镜；碰撞反应池一个（带三种模式）；含预四级杆的超高稳定四极杆质量分析器；双模同时检测器或数字检测器；多级真空系统；操作软件等。 2、仪器调试溶液1套 3、在线气体稀释系统1套 4、内置电子稀释1套 5、计算机系统：原装电脑i5；内存8G；1000G；21寸及以上显示屏（须能与上述设备配套使用）； 6、黑白激光打印机*1 7、备品备件： 耗材除主机标准配置以外需配置：进样毛细管3根，蠕动泵排液管(12根)，蠕动泵进样管(12根)，采样锥垫片 2套，采样锥 2套，截取锥 2套，超截取锥1套，超锥O型圈2个，超锥螺丝4个，石英炬管（含喷射管）1套，内标蠕动泵管1包； 内标混合器1套。 （二）主要技术参数： 1、总体要求： 1.1 电感耦合等离子体质谱仪要求串联四极杆质谱仪或更优； 1.2 电感耦合等离子体质谱仪要求：关机后24小时冷启动至工作所需要的真空度时间≤10分钟，真空度最高可达10-8Tor； 1.3 电感耦合等离子体质谱仪主机上具有全景式彩色等离子体观测窗，无需打开仪器，可对锥、炬管和负载线圈进行观测。 2、技术要求 2.1进样系统： 2.1.1配置高灵敏度同心雾化器和雾室进样系统； 2.1.2炬管拆卸简单，自动气路连接，方便更换维护； ▲2.1.3气路控制：要求进样系统配备不少于4个高精度气体质量流量控制器，控制包含3路离子源气（等离子体气、辅助气、雾化气）和1路雾化室用的气路（可用于气体稀释气，有机加氧气或甲烷增敏气）； ▲2.1.4 在线气体稀释系统：要求仪器配置全自动在线气体稀释装置，可在线稀释100倍以上。 2.2射频发生器： ▲2.2.1自激式射频发生器≥30 MHz； 2.2.2功率600－1600W，功率连续可调； 2.2.3采用两路射频技术消除二次放电； 2.2.4等离子体炬位XYZ三轴全自动调节，定位精度优于50微米； ▲2.2.5射频线圈无需水冷或气冷，更稳定，寿命更长。 2.3接口： ▲2.3.1为保证最强离子束聚焦和耐各类复杂、高盐样品基体，接口部分锥的数量≥3个，为保证质谱系统长期稳定性，锥上不施加任何电压； ▲2.3.2 采样锥孔径≥1.0毫米，截取锥孔径都≥0.8毫米，超截取锥孔径孔径都≥0.7毫米， 需要注明锥孔具体尺寸，锥孔越大越好。截取锥无需采用嵌片等昂贵耗材；采样锥和截取锥之间不得使用任何气体。 2.4四极杆离子透镜： 2.4.1离子透镜：采用偏转90度的离子偏转器设计，彻底与未电离的中性粒子和光子分离；且无需提取透镜； 2.4.2离子透镜彻底免维护。 2.5碰撞反应池：具有质量筛选功能的碰撞反应池系统。 ▲2.5.1碰撞反应池内具有设置四极杆质量带宽的功能，通过调节电压参数实现高质量过滤，同时通过调节电压参数实现低质量过滤。可以自行选择碰撞反应池四极杆质量带宽的大小，从而获得不同的分辨率。同一方法中不同元素可以选择不同的质量带宽，同一元素可以选择不同质量带宽（需要提供应用文献证明）； 2.5.2不少于三种工作模式（标准模式、动能甄别碰撞模式、动态带宽调谐质量过滤反应模式），不同模式切换时间小于10秒； ▲2.5.3 碰撞反应池气路控制：在碰撞反应池中可以使用包括纯氦气、纯氧气、纯甲烷、或其混合气等多种反应气体。 2.6四极杆质量分析器： 2.6.1带有预四极杆的超高稳定四极杆质量分析器； ▲2.6.2 四极杆质量分析器可以进行不同分辨率的设置，高分辨率优于0.35 amu, 一般分辨率优于0.8 amu 。低分辨可以设置到1.0amu,可以在一次方法分析过程中使用，以便通过变化分辨率扩大样品分析应用范围。具备电子稀释功能，实现高低浓度样品同时分析，减少样品总分析时间； ▲2.6.3 四极杆质量分析器质量扫描无需稳定时间（Setting Time），最小驻留时间(Dwell Time)可达10us； 2.6.4 四极杆质量分析器功率供应电路应恒温，质量校准的稳定性应优于0.05 amu/8小时。 2.7检测器： 2.7.1 双模（脉冲方式和模拟方式检测）同时型检测器； 2.7.2 线性范围可达11个数量级或以上。 - 2.8 软件： 2.8.1提供ICP-MS控制软件； 2.8.2 ICP-MS操作软件允许在多台电脑脱机安装并处理数据以及操作演示。 - 2.9 碰撞反应池： ▲2.9.1. 碰撞反应池具有动态带宽调谐质量过滤DBT技术用于反应副产物的消除，消除系数RPQ值0.05-0.9可调； ▲2.9.2. 碰撞反应池具有电子稀释功能用于指定目标离子的稀释，稀释系数QPA值0-0.24可调。 - 2.10 性能指标： ▲2.10.1稳定性：≤ 4% RSD（4小时）。不加内标，每10分钟测量一次。在不同分析模式间切换测试； 2.10.2氧化物离子：不使用制冷雾室 (CeO+/Ce+) ≤ 2.5%； 2.10.3双电荷离子(Ce2+/Ce+) ≤3.0 %； 2.10.4检出限：Be（9）：＜1 ppt；In (115)：＜0.5 ppt；U (238)：＜ 0.5ppt； 2.10.5质量范围：4－270amu或更宽； 2.10.6质量分辨率：多元素分析不同元素可以设置多个不同的分辨率，在一次分析中分辨率0.3amu－1.0amu连续可调。 2.10.7丰度灵敏度： 在M＋1处优于107，在M－1处优于106。 ▲2.10.8 瞬时采集速度≥80000点/秒。 2.10.9 线性动态范围：≥11个数量级。 2.10.10 同位素比精度：107Ag/109Ag 同位素比， RSD ＜ 0.1％。 3、技术资料： 3.1 产品彩页； 3.2 产品培训手册； 3.3 产品维护资料； 3.4 产品安装场地指南； 3.5 产品验收相关资料； 3.6在用户对仪器的使用过程中，及时提供用户相关应用文献，培训资料，维护录像等保证仪器的正常使用，优化检测方法。 4、售后服务与国内培训： 4.1免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试。 4.2安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期2年。 维修响应时间一般情况≤24小时，到现场时间48小时。 提供技术人员前往国内培训中心进行培训的名额两个，含差旅食宿费用。供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。 5、验收： 仪器到达在接到用户通知后，一周内工程师到用户现场，跟用户共同开箱验货，并按照全球统一标准程序进行免费安装、调试和验收，安装调试人员一切费用投标人负责自理。 |
| 3 | 火焰光度计 | （一）基本配置： 1.主机 1台； 2.钠离子标准液,6x100毫升,1000ppm； 3.钾离子标准液,6x100毫升,1000ppm； 4.钙离子标准液,6x100毫升,1000ppm； 5.液化石油气钢瓶1个，减压阀1个，1.5米橡胶管1条，紧锁夹头2个； 6.紫外可见分光光度计1台、UV.Win紫外正版控制软件1套、五联池架附件1件、10mm石英比色皿2只。 （二）技术指标： 1.采集元件:硅光电池（低噪、低暗）； 2.分光方式:干涉滤光片（10nm窄带）； 3.显示界面: ≥10寸触摸智能屏图形界面； ▲4.稳定性:用标准溶液连续进样,15s内仪器示值的相对最大变化量 <2%。每分钟测量1次,共测定6次,仪器示值的相对最大变化量 <3% 。 5.重复性: < 1% 。 6.线性误差:K: < 0.003mmol∕L，Na: < 0.005mmol∕L，Li: < 0.007mmol∕L，Ca < 0.03mmol∕L， Ba: < 0.03mmol∕L 7.响应时间:＜8s。 8.样品吸喷量:＜6mL∕min。 - ▲9. 测试范围：Na：0 - 1000ppm；K：0 - 1000ppm；Li：0 - 1000ppm；Ca：0-1000ppm； Ba：0 - 3000ppm； 10.检测限：Na：0.0008mmol/L；K：0.0004mmol/L；Li：0.001mmol/L；Ca：0.005mmol/L；Ba：0.01mmol/L。 11.信号采样：无极程控放大，放大倍数1~10000倍，能量最大值达10000。 ▲12. 智能水封：自动缺水保护，防止火焰倒吸危险。 ▲13. 智能点火：自动检测燃气，打开内置空气泵，智能点火。 ▲14. 熄火保护：自动检测火焰异常熄灭或断电，自动关闭燃气，防止燃气泄露危险。 15.可同时最多检测5种元素。 16.可配置电脑工作站软件，方便数据读出处理。 17.助燃器湿气分离装置。 18.内置长效静音空气泵。 19.单点矫正，≥3种曲线拟合。 |

### 子包2设备采购清单表

| 序号 | 名称 | 数量 (台) | 单项限价 （元） | 预算限价 （万元） | 最高限价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压灭菌锅 | 2 | 60,000.00 | 12.00 | 1,600,000.00 | 国产设备 |
| 2 | 台式高速冷冻离心机 | 2 | 80,000.00 | 16.00 |  | 国产设备 |
| 3 | 离子色谱仪 | 1 | 460,000.00 | 46.00 |  | 国产设备 |
| 4 | 凯式定氮仪 | 1 | 250,000.00 | 25.00 |  | 国产设备 |
| 5 | 土壤研磨仪 | 1 | 80,000.00 | 8.00 |  | 国产设备 |
| 6 | 石墨消解仪 | 1 | 50,000.00 | 5.00 |  | 国产设备 |
| 7 | 真空平行浓缩仪 | 1 | 210,000.00 | 21.00 |  | 国产设备 |
| 8 | 实验室清洗消毒机 | 1 | 180,000.00 | 18.00 |  | 国产设备 |
| 9 | 超纯水仪 | 1 | 90,000.00 | 9.00 |  | 国产设备 |

注：子包2的核心产品为：离子色谱仪，凯氏定氮仪。

### 子包2项目详细需求

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压灭菌锅 | （一）基本配置（1台套）： 1、主机1台； 2、不锈钢提篮3个。 3、排水软管、储水瓶、废气收集瓶、隔水板各1个 （二）技术参数： ▲1.灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（提供制造许可证，不允许借用第三方资质）； 2.容量: ≥54升,立式结构,底部带脚轮； ▲3.压力容器设计温度≥138度（生产厂家提供压力容器铭牌）； 4.温度范围40-138℃，灭菌工作温度105-138度； ▲5.干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免单一方式带来的误判； ▲6.开关盖方式：一键式上掀盖，穿透式针式锁系统，采用钢栓穿透腔体钢板的方式锁住灭菌器腔体和盖子，锁扣环采用双层扣环，更能保证实验安全； 7.液晶显示智能控制系统：彩色液晶显示系统（五种以上颜色显示），中英文多种语种显示，USB接口，具有类似操作员、工艺员、管理员、经销商工程师及厂家工程师等五级以上权限； 8.定时：灭菌时间1-9999分钟，保温时间1-9999分钟， 预约灭菌时间0-15天； 9.排气方式全排、微排、不排、智能多级排气方式，灭菌结束后排气阀可按设定1-10级排气速度排气，采用双路排气系统均为内排，实现零排放，零污染，高效安全； 10.集汽瓶：内置集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间； 11.标配冷却风扇:灭菌结束可快速降低腔体温度； 12.压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置； 13.安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护 、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护； ▲14.压力容器设计使用年限10年（生产厂家提供压力容器数据表）。 |
| 2 | 台式高速冷冻离心机 | （一）基本配置（1台套的）: 1、24×1.5/2ml转子，最高转速可达14,000rpm（ 18728×g）； 2、6×15/50ml转子，并且最终速度可高达14,000（21780×g）。 3、含微量冷冻离心机。 （二）技术参数： ▲1、最高转速：≥18500r/min； 2、转速范围：300-14,000rpm（100rpm增量）； 3、转速精度：±20 rpm； 4、最大离心力:≥ 29000 x g； ▲5、最大容量: ≥300ml，可选配不少于19款转子； ▲6、 转头快速自锁功能； ▲7、 非接触不平衡保护，检测运转过程中任何转头在任何转速下的振幅与正常情况下的振幅相比较, 可以立即捕获异常的震动，如果运转过程中被震动或出现异常颤动，离心机会快速停止运行对不同转速下真正的不平衡保护，提供产品说明书或官方彩页证明； ▲8、控温范围：-20度到40度，温度控制精度±1℃； 9、具有预冷功能，避免导致部分温度敏感样品失活； 10、 具有温度自动补偿功能，不同转头在不同转速下需要补偿的温度在软件里进行设定，保障样品真正的低温离心； 11、具有转头自动识别功能； 12、 速度/RCF转换：可以互换进行设定，最小转速设定值为 300rpm，步长为 100rpm；最小相对离心加速度为 100×g，步长为 50×g； 13、运行噪音：<62dB(A)； 14、高不平衡耐受性，可允许5mm的差异，提供证明材料； 15、具有进程显示功能； 16、微量冷冻离心机参数： 24个1.5/2ml转头；最高转速：15000RPM；最大离心力: 22302 x g；控温范围：-20度到40度；具有转头自动识别功能；瞬时离心功能。 17、质保3年。 |
| 3 | 离子色谱仪 | 一、主要配置： （1）离子色谱仪主机1套； （2）高压输液PEEK泵1套； （3）数字电导检测器组件1套； （4）安培检测器模块 1 套（含参比电极和工作电极Au和Ag）； （5）氢氧根型淋洗液发生器组件1套； （6）阴离子抑制器1套。 （7）阳离子抑制器1套； （8）梯度混合器1 套； （9）四元梯度比例阀1套； （10）色谱柱恒温系统1套； （11）氮气加压系统1套； （12）原厂120位自动进样器系统1套； （13）电动六通进样阀1套； （14）原厂色谱工作站（带审计追踪，权限管理功能）1 套； （15）阴离子色谱柱1套及配套保护柱1套； （16）阳离子色谱柱1套及配套保护柱1套； （17）碘离子专用柱1套及配套保护柱1套； （18）2L PP淋洗液瓶4个； （19）RP前处理小柱，1cc，50pk/包1套； （20）电脑 1套（intel i5处理器/8G内存/1T/win10/23寸显示器 ），配套便携移动工作站，实现远程操作； （21）激光打印机 1套； （22）纯氮气 1套（纯度99.99%以上）。 二、技术参数 ： - （一）系统参数 1. 定性重复性：≤1%； 2. 定量重复性：≤1%； 3. 所有的离子色谱流路均标配采用原厂提供的PEEK及PTFE材质，包括分析泵本身、六通阀、色谱柱、抑制器及检测器之间的所有管路； - （二）色谱泵系统 ▲1.高性能/低脉冲双柱塞泵，采用惰性全PEEK泵头、PEEK管路，适合于pH为0-14的淋洗液及反相有机溶剂，两级悬浮式设计，可在等度泵基础上直接增加内置式四元比例阀，实现四元梯度泵；（须提供仪器真实内部图片，设计结构图，软件截图，证明内置四元泵） 2. 具有电子脉动抑制技术独立驱动的串联双柱塞。（需提供具有国家认可的第三方出具的证明文件） ▲3.全PEEK泵流量：（0.001～15.000）mL/min(以0.01递增)； （需提供具有国家认可的第三方出具的证明文件） 4. 泵头耐压：（0～42）MPa；（需提供具有国家认可的第三方出具的证明文件） 5. 流量设定误差：＜0.2%； 6. 流量稳定性：＜0.2%； 7. 压力脉动：＜0.25%； - （三）淋洗液发生器 1. 流量范围:0.001～3.000ml/min； 2. 淋洗液浓度范围:KOH、MSA-0.1～100.0mM； 3. 浓度准确度:≤0.1mM； 4. 电解液原始浓度:25% KOH/MSA； 5. 最大工作压强: ≥21MPa（3000psi）； 6. 兼容有机溶剂最大浓度:25%甲醇； 7. 梯度准确度：≤1.5%，梯度精度：≤0.2%； ▲8.泵头清洗装置：可自动清洗双柱塞泵头； ▲9.可实现至少6级以上的梯度阶梯控制，仪器方法中可自由编辑梯度类型，可至少实现3种以上的阶梯类型，且由软件控制；（须提供功能软件截图证明文件） ▲10.卡槽设置，内置式淋洗液发生器，并可与MSA淋洗液发生器自由更换；（须提供仪器设备实物图片） ▲11.软件控制：可在软件中直接输入所需淋洗液浓度（须提供软件截图证明文件）。配二氧化碳抑制装置，防止空气中二氧化碳进入淋洗液。 - （四）自动进样器 ▲1.工作方式：极坐标定位方式，注射泵定量取样方式，具有满环进样、部分进样及无损进样等可选模式； ▲2.样品位数：120位/64位/92位自由搭配，可同时放置两种规格样品瓶，一机实现多种样品种类的进样需求，满足仪器连续24小时不间断运行需求；（须提供功能软件截图证明文件，仪器真实图片） ▲3.具有缺瓶报警、漏液报警开关门感应灯自动化智能化功能，保证设备可靠运行； ▲4.可升级制冷功能，实现样品温度4-30℃范围内精确控温，保证温度敏感样品的稳定性分析检测结果的一致性； 5. 重复性：满环进样<0.3%RSD（进样体积>5uL）； 6. 注射器规格：标配：500ul；选配；250ul，1000ul，2500ul； 7. 定量环规格：标配：100ul ；选配：20ul，50ul，200ul； 8. 进样针清洗：具有独立清洗内/外壁洗针位，不限次数内外针清洗并具有吹干功能，可在样本间或每一针之间选择是否清洗； ▲9. 支持单点自动稀释配制标准曲线，线性相关系数≥0.999； ▲10.软件控制，可自动记录样品列表，列表中需包含样品名称、进样时间、进样位置、进样体积等信息。（须提供软件截图证明文件） ▲11.具有双通道分时进样功能，一机实现双通道进样分析； - （五）柱温箱 1. 风浴热循环加热柱温箱，具有淋洗液预加热功能，可使淋洗液的温度在进入色谱柱前已和色谱柱的柱温保持一致，保证了待测离子的分离效果，同时可获得更平稳的基线，有效的缩短了开机平衡的时间，提高重复性和分析效率； 2. 温度范围：室温＋5℃-70℃； 3. 控温度稳定性：≤0.1℃； 4. 温度设定值误差：0.05℃； 5. 可兼容长度为250mm和150mm色谱柱； 6.兼容所有品牌离子色谱柱； ▲7.柱温箱内可同时两个安装六通阀和十通阀，满足复杂应用的升级；（须提供仪器内部证明图片） - （六）离子色谱柱 1. 配备高容量阴离子分离柱及保护柱，耐受pH为0～14的淋洗液，100%兼容反相有机溶剂，一次进样可完成多种阴离子和有机酸的分析； 2. 配备通用型阴离子保护柱，兼容碳酸根体系和氢氧根体系； 3. 配备高容量阳离子分离柱及保护柱，耐受pH为0～14的淋洗液，100%兼容反相有机溶剂，一次进样可完成多种阳离子的分析； 4. 配备通用型阳离子保护柱，兼容不同型号阳离子色谱柱。 - （七）抑制器 1. 抑制器类型：原厂生产的电解自动再生膜抑制器，无需外加硫酸进行轮流再生。具有高容量，免维护，低背景电导，低背景噪声和稳定的基线，无需蠕动泵等其他辅助设备； 2. 可配置阴、阳离子电解自再生膜抑制器； 3. 恒流源范围：0-500mA，增量0.1mA； 4. 死体积：≥50uL； 5. 抑制容量：170ueq/min； 6. 耐压：≥3MPa 。 - （八）检测器 1.电导检测器 (1) 基线噪声：≤0.0005μS/cm； (2) 基线漂移：≤0.0005μS•cm-1/30min； (3) 最小检出浓度（Cl）：≤0.0005ug/mL； (4) 最小检出浓度（Li）：≤0.0002ug/mL； (5) 数字电导检测器，自动量程，输出值为电导率值； (6) 电导池体积：≤0.4μL； (7) 电导检测范围：0-45000μS/cm； (8) 检测器分辨率：0.00238nS/cm； (9) 电导池温度设定误差：±0.01℃； (10)电导池温度显示分辨率：0.01℃ (11)具有温度补偿功能，温度补偿范围：0-3.0%； ▲(12)具有基于DSP离子色谱仪数字电导检测装置；（须提供国家认可的第三方证明文件） (13)电导池温控范围：检测器温区温度+5℃–65℃； (14)电导池控温稳定性：0.05℃； (15)电导池温度设定值误差：0.1℃/h； (16)电导池耐压：15MPa； ▲(17)内置插拔式盒状设计，可自由拆卸和更换；（须提供产品真实图片） ▲(18)采样频率1-100SPS自由选择；（须提供功能软件证明图片） 2. 内置安培检测器 (1) 类型：薄层式结构，自动量程； (2) 驱动电压范围：-2.048V---2.048V； (3) 驱动电压分辨率：0.001V； (4) 输出信号范围：积分模式：50pc---200uC； (5) 直流模式：1pA---74uA； (6) 噪声：积分模式＜30pC；直流模式＜5pA；直流模式静态噪声＜1pA； (7) 参比电极：饱和氯化钾Ag/AgCl参比电极； (8) 池体积：≤0.2uL； (9) 最小检出浓度：：I-——0.001μg/mL； ▲(10) 具有直流安培，脉冲安培，脉冲积分安培，不少于三种工作模式，软件自由切换；（须提供功能软件证明文件） ▲（11）插拔式盒状设计，可自由拆卸，与电导检测器插拔更换，无需额外配置机器；（须提供产品真实图片，并提供证明插拔更换的视频资料） - （九） 扩展功能 ▲1.能扩展到与多泵多阀系统联用，以实现复杂基体样品的在线前处理；（须提供功能软件证明文件） ▲2.能扩展柱后衍生、紫外检测器、荧光检测器、质谱检测器联用，满足多样品分析，扩大应用范围；（须提供功能软件证明） - （十）软件 ▲1.实现系统部件的有效集成和控制，软件与仪器为同一品牌，软件可以实现系统部件的有效集成和控制，对同一品牌提供气相色谱、液相色谱及各类检测器，自动进样器等部件可无缝式增加，可以轻松的完成多维色谱（柱切换）的功能、多检测联用检测的功能等功能的建立。 ▲2.图形化全反控界面，提供适实时分析条件参数和分析结果、在线修改和采集各部件工作参数、自动进行快速数据采集和处理、具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。 ▲3.具备智能判峰系统，完善的积分模式，可实现垂线切割、切线切割、高斯切割、指数切割等不少于6种以上的积分方法，便于多场景应用下的智能数据处理功能，并且同时显示不同积分方式的谱图结果。 ▲4.具有多通道缩略图功能，样品列表中已采集数据的样品具有压力、温度、色谱图等多通道缩略显示功能，不用打开具体谱图即可看到样品大概组成及含量信息。（须提供功能软件截图） ▲5.工作站界面简单、直观，操作流程便捷，具有完善的审计追踪（包含采集，数据处理，报告打印等）及多级权限管理（＞3级权限管理）功能。（须提供功能软件截图） ▲6. 具有多通道采集的功能，可在线监视温度、压力、色谱图情况，可离线查看已完成分析样品的压力、温度、色谱图情况，便于仪器故障排查及方法开发。（须提供功能软件截图） - （十）质保要求 ▲1. 设备生产厂家提供整机质保五年(色谱柱及保护柱除外)，整机包含色谱泵易损件、检测器易损件、抑制器。 |
| 4 | 凯式定氮仪 | （一）基本配置： 1、全自动凯氏定氮仪(含内置滴定系统) 1台 ； 2、 石墨消解仪1台 ； 3、消解排废装置 1台 ； 4、消化管40支。 （二）技术参数： 1 主机基础要求：蒸馏滴定一体机，不接受另配滴定器模式； 1.1 采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法； 1.2 检测范围：0.1-240mgN； 1.3 回收率≥99.5%（1-240mgN）； ▲1.4 滴定精度：0.2μL/步,0.4μL/步,1.0 μL/步三档可选； 1.5 全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏滴定、全自动排废、全自动清洗、全自动校正、全自动消化管排空、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动超温监测、全自动计算结果、输出、打印； 1.6 采用三级用户名加密码登录，可对密码进行老化设置，内置用户权限分级，仪器操作可溯源 1.7 云服务功能,能够通过LAN或者WIFI连接网络，将方法及数据上传到云端或者从云端下载到本地； 1.8 机身可存储100万及以上条数据，满足各类规范中关于文件、记录保存时限的要求； 1.9 测试结果具备两种报告类型，标题可编辑； 1.10 机器具有PDF和XML、Excel三种输出方式，便于后期数据处理； 1.11 可以对接LIMS实验室信息管理系统，数据统一管理； 1.12 可以增配对接自动进样器，测试过程无人值守； ▲1.13 结果高低限报警功能，及时提示实验人员结果异常，避免批次结果受损。 2蒸馏系统 2.1 蒸汽流量0-100%可调； 2.2 采用氨残留回收技术，蒸馏结束前可再次自动加碱，以保证管路中氨残留部分自动回收； 2.3 蒸馏模式：双蒸馏模式可选； ▲2.4 采用金属材质蒸馏发生器，具有压力传感器、温度传感器、温度保护开关、分离式液位监测等多重保护；（需提供国家认可的第三方文件证明或仪器实物图片） 2.5 仪器实时监测馏出液温度，并可根据温度自动调节冷凝水流量； 2.6 防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质（需提供仪器实物图片）； 3滴定系统 3.1 仪器采用正压式进液，滴定酸桶内置在主机箱体内，配备滴定酸液位监测系统； 3.2 直线电机微控滴定系统，具备边蒸馏边滴定功能； 3.3 具备边蒸馏边滴定和变速度变体积滴定技术 ； 3.4 滴定颜色设置和微调功能，不少于三种颜色判定，可支持凯氏定氮各指示剂种类及配比； 3.5 具备安全门自动监测、消化管在位监测、溶液桶液位监测、接收杯溢出监测、进样器监测。 4. 石墨消解仪 4.1消化能力：≥20个样品； - 4.2 加热方式：采用红外一体式加热及高纯石墨传导； - 4.3 控温范围:室温+5℃～450℃（从室温到400℃≤25 分钟）； - 4.4 隔热方式：陶瓷及风道隔热； 4.5石墨表面处理方式：要求采用气相沉积技术，防止石墨高温氧化； - 4.6 PFA密封盖废气收集罩，防腐耐温。 5.质保 整机保修3年。 6.配套紫外可见分光光度计参数： （1）光谱带宽：≥2nm固定光谱带宽。 （2）波长范围：190-1100nm。 （3）波长准确度：±0.3nm（开机自动校准）。 （4）波长重复性：≤0.2nm。 （5）杂散光：＜0.3%T(220nm，NaI；340nm，NaNO2)。 （6）光度方式：透过率、吸光度、能量。 （7）光度范围：-0.3～3.0Abs。 （8）光度准确性：±0.002Abs(0～0.5Abs) ±0.004Abs(0.5～1Abs) ±0.3%(0～100%T)。 28.光度重复性：0.001Abs(0～0.5Abs) 。 0.002Abs(0.5～1Abs) 0.15%T(0～100%T) （9）基线平直度：±0.002Abs。 （10）基线漂移：0.001Abs/h (500nm，0Abs 2nm光谱带宽，预热2小时后)。 （11）光度噪声：0.0005Abs (500nm，0Abs，2nm光谱带宽)。 ▲（12）双光束比列监测光学系统。 |
| 5 | 土壤研磨仪 | （一）基本配置： 1、主机 1台； 2、玛瑙研磨盘一对 （二）技术指标： 1、仪器原理：样品从进样漏斗进入研磨室，被导入两块水平上下叠放的研磨盘中间，一块研磨盘固定，一块研磨盘转动，由此不断产生的挤压力和摩擦力对硬性样品进行粉碎； 2、要求进样尺寸：不大于2毫米； ▲3、出样尺寸：≤75微米； 4、研磨盘间隙设置：0-25mm，连续可调； 5、接收容器体积：≥3L； 6、研磨盘转速：≥800转/分； 7、研磨盘采用快拆结构，易更换，使用寿命长，操作简单； 8、多种材质的研磨盘可供选择（玛瑙、硬质钢、碳化钨、氧化锆、刚玉）； 9、软连接的样品进样装置，塑料材质，迅速方便拆下，可应用于土壤的重金属污染检测； 10、铰链式的研磨腔设计，便于操作清洁。 |
| 6 | 石墨消解仪 | （一）基本配置： 1 高温石墨加热模块1台； 2 控制器1台； 2 连接电源线1根； 3 50mL特氟龙消解管36支； 4 50mL石英消解管36支。 （二）技术参数： 1、消解位数：36位；消解孔规格：31mm*75mm； 2、结构：分体式； ▲3、控温范围：室温-450℃；控温精度±1℃；孔间温差：±1℃@100℃； 4、操作台面材质：特氟龙或同等材料； ▲5、多层隔热保温设计，设定温度在400℃时，仪器外壳温度小于70℃； 6、导热材料：高纯石墨。 |
| 7 | 真空平行浓缩仪 | （一）基本配置： 1、真空平行浓缩仪主机，带三面观察水浴模块，加热模块，震荡模块、集成控制系统1台； 2 、蛇形冷凝回收管 1套； 3、真空泵 1套； 4、冷却循环系统 1套； 5、16位260ml样品架 1套； 6、16位加热真空带助力盖板1件； 7、260ml玻璃试管 32支； 8、65ml玻璃试管 32支； 9、260ml玻璃试管转65ml玻璃试管转换器 16个； 10、盖板助力机构：垂直升降助力行程≥100mm 1套。 （二）技术参数： 1、主机模块 1.1样品在真空负压、加热和震荡的多重作用下，进行样品浓缩，无需外接气源； ▲1.2批处理能力：同时16个250ml带定容尾管/16个300ml圆底试管同时进行浓缩，并可在浓缩尾管内直接定容； 1.3 多试管支持，无需更换配件，直接安装并使用100ml鸡心瓶浓缩，样品位数16位不变； 1.4 定容模式：时间定容或尾管隔热保护多种模式可选； 1.5 高度可视化：浓缩腔体为三面透明，容积不小于8L，试管底部无遮挡物，可直接在仪器运行过程中对样品底部的浓缩状态进行观察； 1.6 加热模块：水浴加热，温度可设定（室温~80℃），加热模块不与样品管接触，水浴进行温度传递，腔体温度均一； 1.7 仪器具备自动给排水功能：具备自动加水泵和高低液位传感器，软件界面一键操作，在加水泵的作用下进行自动加水操作；也可在排水泵的作用下进行快速排水操作，自动确定加水排水终点； 1.8 程序阶梯式控制：同一个浓缩方法中，真空度可根据触控式屏幕软件进行梯度设定，方法运行过程中自动进行真空度变换，时间范围0- 99小时59分钟； 1.9 样品架上可加装冷凝回流模块，将挥发的部分气态溶剂重新冷凝在样品管璧，进而冲刷样品管，提高易挥发物质的回收率； 1.10 水平振荡转速范围：0-300 rpm； 1.11 水平振荡偏心率可调范围：0~5mm； 1.12 每个样品管含有独立的真空管路，避免样品间的交叉污染； 1.13 标配可加热防腐蚀盖板，防止样品冷凝溶剂冷凝回流，加热电压24V，独立控温，盖板与水浴可设置不同温度，温控范围：室温-70℃； 1.14 盖板与浓缩杯接触材质：耐腐蚀PFA涂层，减少样品交叉污染； 1.15 真空泵速：20 L/min- 30 L/min, 极限真空度≤8 mbar。真空泵后具有缓冲瓶，可实现溶剂的回收和消音功能，控制真空泵运行噪音在60 dB以下； 1.16 真空度控制精度：1-10 mbar，真空度设置精度1 mbar； 1.17 真空泵膜片为聚四氟乙烯隔膜，气体管道材料：PEEK，PTFE，玻璃，抗化学腐蚀，可自动干燥残留溶剂； 1.18 盖板助力机构：助力行程≥100mm，可在垂直方向进行助力上下移动：助力承担盖板大部分重量，并自动对齐密封样品盖板和样品瓶。 2、溶剂回收部分： 2.1 仪器具备冷凝回收功能，可对蒸发过程产生的有机蒸汽在蛇形冷凝管进行冷凝后由收集瓶进行回收； 2.2 废液收集瓶体积：≥2L。 3、集成控制系统 3.1 主机集成自控，七寸LED大屏幕进行参数显示及仪器控制，主屏幕可按设定进行温度、震荡、真空度，真空度下降梯度实时调节； 3.2 终点控制可设定，定时和尾管隔热保护； 3.3 安全模块：内置放气阀和压力传感器，断电时可以自动放气，防止系统过压； 3.4 低液位自动报警功能，水浴样品液位较低时，提示灯红色醒目提醒，并在主界面提升液位不足报警； 3.5 主面板内置浓缩数据库，出厂标配≥35种溶剂的挥发设定程序，客户可根据自身实验条件进行数据存储和调用； 3.6 智能浓缩数据库查询：所有的溶剂的温度和真空可互相查询，可任意设定浓缩温度（精确到1℃），数据库自动给出对应的真空真空度建议；也可设定真空度，数据库自动给出固定真空度下对应的溶剂温度建议。 4. 配套超低温冰箱技术参数： （1）温度范围≥-10°C～-86°C可调节，适用范围在≥-40°C～-86°C 范围，控温精度≤0.1℃。 （2）微电脑控制， ≥10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度≤0.1℃，可连接wifi实现网络功能； ▲（3）采用HC环保制冷剂，根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；制冷剂用量符合国家安全标准,单制冷系统可燃制冷剂灌注量不能高于150g ▲（4）符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心节能证书和环保证书（提供CQC网站截图及网址）； （5）冰箱内有效容积≥726L，整机装箱量（2ML冻存管容量）≥50000份样本； ▲（6）标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理； |
| 8 | 实验室清洗消毒机 | （一）主要配置： （1）实验室器皿清洗主机 1台； （2）上层模组篮筐 1套； （3）下层模组篮筐 1套； （4）注射式清洗篮架4套（36位2套，44位1套，进样小瓶专用模块200位1套） （5）专用清洗半篮筐 1套； （6）专用清洗剂3套； （7）纯水恒压系统 1套； （二）技术参数： 1.基本要求 ▲（1）清洗腔容积：≥202L；功率：4KW/9KW可选；因为实验室空间有限仪器外形尺寸要求：（高度×宽度×深度）≤100cm*93cm*75cm； （2）进水要求：满足自来水和纯水两条进水管；电源：220V/380V； （3）循环系统流速：0-600L/min，具有流速变频调节功能，内置程序可自行设定循环泵频率；（需提供产品实物图片）； （4）内胆采用316L镜面不锈钢材质压膜工艺，外壳采用304拉丝不锈钢或喷塑工艺； （5）至少35个标准程序和100个自定义程序。 2、清洗能力的技术要求（以下要求须提供有篮架图片作为证明）； （1）可洗25ml容量瓶≥260位； （2）单次可洗进样小瓶≥475位； （3）单次可洗移液管≥238位。 3、主要功能和技术要求 （1）OLED模块彩色显示屏，带延时启动和定时关机功能以及预约和定时清洗功能； ▲（2）采用不锈钢金属防水实体按键操作，不接受触摸屏设计（防止手湿或戴手套操作不灵敏误操作）；防水等级：IP65或以上；且控制面板上须有程序选择快捷键不少于三个，并至少支持中、英、俄三种语言；（需提供产品操作面板的实拍照片） （3）标配内嵌双真空可视窗，隔声阻热，腔体内并有LED灯光控制,可直观清洗过程； （4）前载开门方式，门板操作台采用整块316L不锈钢一体压膜成型，清洗腔体底部须为斜坡设计，以达到彻底快速排水，不接受不锈钢管焊接拼接的方式，防止钢管拼接达不到密封引起残留水排放不彻底影响清洗结果；（需提供产品舱门的实拍照片） （5）管道式加热系统，高温循环加热，极速升温、节能效果好，可快速达到95℃以上，控温精度可达±1℃； （6）清洗过程中无法开启舱门，清洗完成后，设备自动开门到指定位置并实现自动降温散温效果，防止高温熏烫伤； （7）自动感应门系统，感应关门指令后自动关闭舱门，无需手动推送或重力关门方式； （8）可以任意设置清洗完成后自动开启舱门或手动开启舱门两种开门方式； （9）背部双出水口自动连接方式，满足上下两层4通道进水清洗的需求，各出水口带有自动闭合结构机械阀装置； （11）2层四模块篮架组合设计，内置篮架均可自由互换，篮架与篮筐为快插式连接，操作简单； ▲（12）设备自带篮架识别功能，有效节水、节电、节耗材，提供清洗效率；配有清洗篮架位置监控装置； （13）设备外接水连接处应配备自动电磁阀，带防泄漏监测阀，仪器遇故障电磁阀自动关闭； （14）循环系统配备压力监测和防泡沫清洗技术；喷淋系统带转速监测，转速范围可设置，遇障碍报警； ▲（15）内腔应配备水过滤系统，且过滤系统须带有囊式垃圾收集杯，方便清洁，不接受只采用平板网状过滤方式；（需提供过滤系统的实拍照片） （16）干燥系统：双层HEPA过滤网棉，进一步保证烘干过程中的空气纯度，仪器带有HEPA过滤网棉失效报警提示，干燥时间和温度可调，配有烘干进风监控装置。 4、制造厂家资质要求（所有资质要求需提供相对应证书、检测报告及证书复印件）； （1）通过国家认可的第三方机构检测结果：检测清洗后的残留水（PH，TOC，电导率、重金属等清洗洁净度残留报告）报告；器皿内部漂洗水与原纯水差值TOC<50ppb； （2）清洗后的颗粒物残留≤0.003mg/L。 5、质保2年。 6、马弗炉参数： （1）使用温度范围：≥100℃—1150℃；最高温度到达时间：约80分钟； （2）控温精度：≥1℃； （3）温度调节精度：≥±2℃（at 1150℃）； （4）程序运行：不少于6种模式30段X1、15段X2、10段X3； （5）外装材料：冷轧钢板、表面耐药品涂装； （6）炉体材料：陶瓷纤维； ▲（7）传感器：双层R型热电偶； （8）加热器：铁烙铝合金加热器； （9）加热功率：3.5KW； ▲（10）冷却风扇：轴流风扇，提高工作效率； ▲ （11）温度控制方式：微电脑3段PID控制，温度过冲小； （12）温度设定/显示：数码； ▲（13）运行功能：定值运行、程序控制运行、数码设定、自动开始、自动停止、快速停止； ▲（14）附加功能：温度偏差修正功能、停电补偿功能、键锁定功能； （15）定时：1分-99小时59分或999小时50分钟 ； ▲（16）安全装置：故障自我诊断功能、过电流保护、漏电保护开关、过温防止器、键锁定功能； （17）内部尺寸（WDH）：≥270mm*350mm*250mm； ▲（18）内容积：≥ 23.6L。 |
| 9 | 超纯水仪 | （一）基本配置： 1、主机（含取水臂×1 ）； 2、预处理+水箱一体单元； 3、40L水袋 6个； 4、预处理柱-1 5个； 5、预处理柱-2 5个； 6、超纯化柱 5个； 7、终端滤器 4个； 8、20L/H双级反渗透模块 3个； 9 、14W双波长紫外灯管 4个。 （二）技术参数： 1、进水条件：市政自来水，满足GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准。 2、处理工艺：双级反渗透+离子交换。 3、产水指标： 1）纯水：电导率<5 µS/cm（25℃），符合GB6682-2008分析实验室三级水标准，用于常规试剂配置、缓冲液和介质制备、玻璃器皿清洗/冲洗、微生物分析、高压灭菌器供水； 2）超纯水：电阻率18.2MΩ.cm，TOC＜5ppb，细菌<0.1cfu/ml；使用内置超滤组件或终端超滤器，内毒素＜0.001Eu/ml，DNase<4pg/ml，RNase<1pg/ml，蛋白酶<0.15μg/m，满足HPLC、ICP/MS、AAS、组织细胞培养、严格的分子生物学实验（核酸分析、测序、PCR和电泳）供水； ▲4、产水量：双级RO系统稳定产量≥20L/H@15℃。 5、设备接口满足：USB、ETHERNET、RS232。 ▲6、连续液位监测：纯水储罐使用连续式液位传感器监测液位（非分段式），液位以百分比和升数显示，精度±1%或1L。 ▲7、取水流速：逐滴至2LPM，3D旋钮取水控制、四档可调。 8、设备具备纯水、超纯水双取水口。 9、配备带有高度、角度可调支架的取水臂。支持脚踏开关取水。 10、定量取水功能，定量精度：±1%。 ▲11、袋式存储：系统使用食品级PE材质软质水袋存储，有效容积≥40L，可快速更换、免清洁，注/排水过程无空气引入，无须呼吸滤器和浸没式杀菌灯。 ▲12、漏水保护：具备双重漏水保护器，可同时感应内部和桌面积水，并在报警触发时采取强制保护措施，需提供相关证明材料。 ▲13、过程指标监测：系统具备以下过程指标实时传感器监测和数字显示——原水电导率/温度、RO产水电导率、UP产水电阻率/温度、TOC、一级/二级RO运行压力、UP运行压力，电导/电阻率显示可选择自动温度补偿和不补偿显示方式。 ▲14、水质质控：系统具备RO产水（电导率）和UP产水质控功能（电导率+TOC），水质不合格声光提示，RO不合格产水自动排放。 15、数据存储：具备TF卡数据存储功能（容量≥4GB）。 16、数据打印：具备自动/手动水质打印输出功能，可打印输出历史数据。 ▲17、超纯水系统具有TOC在线监测功能，范围1-999ppb。 ▲18、预处理柱、RO膜组、DI柱、消毒盒均具备识别芯片，具有可追溯性。芯片内存信息包括：耗材的编号、批次、安装日期及寿命信息设备可实现WIFI/GPRS双模自动切换上线，制造商具有物联网云服务平台可对设备各项性能指标进行远程跟踪、管理，包括但不限于：RO/UP系统运行参数、水质、报警和耗材信息。系统消毒：配备独立消毒盒，可用于RO和UP系统的在线化学消毒，消毒过程独立界面、自动完成。 19、提供假期运行模式（仪器显示截图证明），以较低运行成本，保证纯水仪正常使用。 20、质保2年。 21.配套超低温冰箱技术参数： （1）温度范围≥-10°C～-86°C可调节，适用范围在≥-40°C～-86°C 范围，控温精度≤0.1℃。 （2）微电脑控制， ≥10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度≤0.1℃，可连接wifi实现网络功能； ▲（3）采用HC环保制冷剂，根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；制冷剂用量符合国家安全标准,单制冷系统可燃制冷剂灌注量不能高于150g ▲（4）符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心节能证书和环保证书（提供CQC网站截图及网址）； （5）冰箱内有效容积≥726L，整机装箱量（2ML冻存管容量）≥50000份样本； ▲（6）标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理。 |

3.2采购人根据国家有关规定享有进口产品免税资格，所有进口产品供应商可以采用进口免税人民币报价，但如因投标人采用该报价中标后，因各种原因无法实现免税预期的，采购人对此不负任何责任。

3.3 投标进口产品时，投标人必须提供进出口资质证明，或与具有进出口资质第三方出具的代理进口产品的承诺函或双方代理进出口协议。

四、交货地点

交货地点：广东省湛江市霞山区社坛路5号

五、设备一般要求

5.1 所有设备必须是厂商原装、全新的产品，符合生产国及该产品的出厂标准。

5.2 设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

5.3 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件中明确列出。

5.4 所有设备提供出厂合格证等质量证明文件。

5.5 所投的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合采购人需求的产品。

5.6中标人负责合同项下货物的安装、调试，一切费用由中标人负责。 如果合同货物安装和调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同货物安装、调试的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。（如设备有另外约定的从其约定）

六、包装与运输

6.1 备件与设备应分开包装，并且这些箱盒适合于储存。储存年限应在包装上予以说明。所有备件应加上标签。

6.2 产品的包装应符合中华人民共和国标准或等同的规定，具有足够的强度，有安全起吊标志，能保证多次搬运和装卸，并安全可靠的抵达目的地。

七、验收

7.1 到货检验

7.1.1 买卖双方将依据有关规定，对到货进行表面（型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件等）检验。

7.1.2 当货物运抵买方的现场后发现有缺陷或与合同不符，卖方应及时进行更换或修复，并自行承担有关费用。

7.1.3 到货检验仅仅属于预防性检验，设备是否合格应以最后整体验收的结论为准。

7.2 整体验收

7.2.1 整体验收按国家有关的规定、规范进行。中标人按照采购人总项目的总体调试、验收的要求，在设备安装调试完毕后，由采购人监督中标人对所有采购的产品进行相应的联机测试和性能测试，调试整条生产线，然后由采购人及中标人双方对整个项目总体共同进行质量验收，在生产线设备正常运行15天后，验收合格双方签署质量验收表。（如设备有另外约定的从其约定）

7.2.2 中标人应在项目验收前将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装及使用手册、技术文件、资料、及安装、调试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

7.2.3 设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能进行验收使用。

7.2.4 验收不能通过的，卖方应负责及时整改或更换。若整改后，设备仍未能达标的，采购人可要求中标人进行更换，整改及更换超过20日的，按每日该设备价格2‰支付违约金，超过60日的，采购人有单方面解除合同的权利，并同时保留依法追究其经济及法律责任的权利。

7.2.5 中标人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

八、质量保证及售后服务

8.1 投标人和相应的设备制造商必须对以下各款做出承诺。

8.2 投标人应确保其所供设备的完整性，包括合同文件遗漏的一切事项，只要这些事项可以确定为是保证货物整体的安全、稳定、可靠所必须的，都应该被认为包括在合同价格之内。

8.3 投标时，应提交拟提供的货物的产品介绍以及有关测试、试验、检测报告等（有需要的）。

8.4本项目的质保期最低为 24个月（如设备有另外约定的从其约定），质保期从整体验收合格之日起计算。在质保期内，供货商应提供12小时响应服务，提供并完成货物正常使用情况下的维修及保养服务；如果有部件损坏，供货商应在三日内予以更换、维修，新更换的零部件的质保期则从更换日起计；质保期内全部服务费和更换零部件的费用由供货商承担。质保期内供货商须提供质量“三包”服务。

8.5 在质保期结束前，须由投标人专业工程师和业主代表对设备进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理、并得到业主代表认可。在修理之后，投标人应将缺陷成因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给业主。报告一式两份。

8.6质保期满后承诺：

①以优惠价格提供零配件；

②维修费将以最优惠方式收费；

③专业维修人员可72小时内到现场维修。

8.7中标人应为本项目拟派不少于1名售后服务人员，中标人应在接到采购人通知后按采购人要求派员到现场维修，机器发生故障时，提供服务等。

九、伴随服务

9.1 货物保管

货物应按品种，规格，级别分别整齐堆放在指定存放地，应有在室外堆放时防雨淋和防水淹设施。

9.2 培训

9.2.1 中标人免费为采购人提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。

9.2.2 大型仪器设备（40万元以上）的，中标人应及时通知采购人派出人员参加中标人组织或所代理公司举办的相关培训，并不再收取任何培训费用。培训人员数量不少于2人。

9.2.3 培训地点和时间主要在设备安装现场或按采购人和中标人双方协商安排。9.2.4如设备有另外约定的从其约定

十、资料提供

10.1 设备说明（包括第三方设备）：

          - 设备及部件说明（含第三方部件），包括：设备的供货范围；结构、原理、详细性能特性、参数及控制接口等，电器控制原理图。

          - 设备的安装总图，安装说明，设备调试说明。

          - 设备及部件性能试验报告。

          - 设备制造质量资料及质量保证书。

          - 授权质量监督部门的各种检测报告、材料检验报告等，并列出检验内容、检验标准、测试数据、标定数据、相关计算以及最终检验结果。检验证书应以手册形式提交。

          - 装卸、运输及储放说明。

          - 特殊工具和备品备件。

          - 合格证，包括产品合格证，部件合格证，材料合格证。

          - 调试及试运行报告，及在调试期间投标人的其它所有报告。

10.2中文版的设备操作维修手册（包括第三方设备和部件）：

          - 所有设备的规格。

          - 所有设备的调试手册，操作方法及程序。

          - 维护保养，包括：总的要求及安全措施；投标人建议的定期保养时间及项目；投标人的设备系列号、地址及服务联系电话。

          - 维修，包括：设备和部件常见故障说明；建议的紧急安全程序；国内紧急维修中心的电话、地址及与负责人的联系方式；维修项目及方法；特殊工具和备品备件清单；维修图册及有关资料。

          - 安全技术。

10.3．技术人员培训手册及培训所需的所有资料。

10.4．本标书要求的其它资料（如设备有另外约定的从其约定）。

十一、付款方式

11.1 合同签订前，中标人向采购人提交中标金额10％的履约保证金（不计利息），中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采购人在收到履约保证金后，15个工作日内向中标人支付合同金额60%的预付货款；采购人收到中标人提供的货物，经采购人初验后，采购人可再向中标人支付合同金额30%的货款。货物安装调试完毕并验收合格并提供11.2中约定的文件、单据、发票后，采购人支付余款及退还中标金额5％的履约保证金。

11.2当中标人将货物安装调试完毕，双方验收合格后，由采购人出具验收合格报告。

- 国产设备、不免税自用进口设备：中标人必须提供由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；

（2）免税自用进口设备：中标人按（A）提供发票，而且提供的发票上购买方必须是采购人单位名称，连同报关单复印件作报销凭证和验收单据。

A．全额境外原始发票，汇率以签合同日为准；

B．全额国内发票，可以是免税或非免税的发票；

11.3货物连续安全运行至质保期满后，采购人退还中标金额 5%的履约保证金（不计利息）。

11.4办理上述款项付款的时间一般不超过15个工作日。

11.5 采购人采购产品属于政府财政项目并由国库直接支付的，在30个工作日内完成办理申请支付手续。

11.6下列任何一种情况发生时，采购人有权不予退还履约保证金：

①有明显证据证明中标人未履行本合同约定的；

②中标人有明显过错致采购人造成损失的。

第四章 设备采购合同

- 合同通用条款

- 1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

- 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

- 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

- 4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

- 5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

- 6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

- 7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 24 小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

- 8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

- 9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

- 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后90天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

- 11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起24个月。

- 12. 检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造商进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造商对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五部分要求进行。

- 13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

- 14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

- 15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外。

1.乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝验收，且乙方须向甲方支付合同总额10%的违约金；逾期交付的货物，从逾期之日起每日按合同总额5‰的数额向甲方另加付违约金；仪器设备逾期15日(免税进口仪器设备逾期30日)以上时，甲方有权终止合同，如甲方损失超过违约金数额则乙方应按实际损失额赔偿；在货到验收之日起15日内仍不能按约定提供发票的，每日按未开具发票总额的5‰支付违约金，并且乙方仍然负提供发票的责任。

2.甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按违约总额的2‰计算。

- 16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

- 19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

- 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

- 21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

- 22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

- 23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经采购代理机构鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

- 24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

中国热带农业科学院南亚热带作物研究所

仪器设备采购合同书

合同编号：________________________

甲方：（采购人/用户单位）

乙方：（中标人/供应方）

甲方为仪器设备的采购人/用户单位，乙方为设备制造商或制造商的授权代理人。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、甲方招标文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实守信的原则，一致同意签订本合同如下。

一、项目名称

项目名称：湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置

项目编号：GZCQC2401FC04022

二、货物及其数量、金额等

| 序号 | 名称 | 品牌、型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（RMB） | 免费质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、项目内容与范围

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

四、合同金额

1．合同总额：币种为人民币，小写：大写：

2．合同总额包括乙方设计、制造、采购、各项税费、交货、技术服务、技术培训、安装、调试、随机零配件、标配工具、运输保险、可靠性运行、预验收、最终验收及质量保证期期间的全部责任和义务及合同实施过程中不可预见费用等。

3．价格为固定不变价，天数为日历日。

五、货物产地及验收标准

1．货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2．交付验收标准

依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业技术规范标准；

②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

3．进口产品必须具备原产地证明、进口商检证明、免税证明、报关单及购汇水单等合法进货渠道证明。

4．国内制造的产品必须具备出厂合格证。

5．乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6.整体验收按国家有关的规定、规范进行。乙方按照乙方总项目的总体调试、验收的要求，在设备安装调试完毕后，由乙方监督乙方对所有采购的产品进行相应的联机测试和性能测试，调试整条生产线，然后由乙方及乙方双方对整个项目总体共同进行质量验收，在生产线设备正常运行15天后，验收合格双方签署质量验收表。

六、双方的权利和义务

（甲乙双方协商订立，如没有，请将该条删除。）

七、交货时间、地点

1．合同签订后，国产产品60天（日历天）内，进口产品90天（日历天）内完成交货、安装、调试、提供相应技术服务，保证项目交付甲方验收通过。

2．交货地点为甲方指定地点。

八、包装

货物为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

九、付款方式

1．合同签订前，乙方向甲方提交中标金额 10％的履约保证金（不计利息），甲方在收到履约保证金后，15个工作日内向乙方支付合同金额60%的预付货款；甲方收到乙方提供的货物，经甲方初验后，甲方可再向乙方支付合同金额30%的货款。货物安装调试完毕并验收合格并提供2.中约定的文件、单据、发票后，甲方支付余款及退还中标金额5％的履约保证金。

2．当乙方将货物安装调试完毕，双方验收合格后，由甲方出具验收合格报告。

（1）国产设备、不免税自用进口设备：乙方必须提供由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；

（2）免税自用进口设备：乙方按（A）提供发票，而且提供的发票上购买方必须是甲方单位名称，连同报关单复印件作报销凭证和验收单据。

A．全额境外原始发票，汇率以签合同日为准；

B．全额国内发票，可以是免税或非免税的发票； 提交上述文件、单据、发票后，甲方向乙方支付尾款；

3．货物连续安全运行至质保期满后，甲方退还中标金额5%的履约保证金（不计利息）；

4.办理上述款项付款的时间一般不超过15个工作日。

5 .甲方采购产品属于政府财政项目并由国库直接支付的，在30个工作日内完成办理申请支付手续。

6.下列任何一种情况发生时，甲方有权不予退还履约保证金：

①有明显证据证明乙方未履行本合同约定的；

②乙方有明显过错致甲方造成损失的。

十、安装与调试

以符合投标文件要求和响应承诺的前提下，将货物（系统）安装并调试至最佳状态且双方均认为满意。

十一、验收方式、质保期及售后服务要求

1．甲乙双方依照招标文件、投标文件、制造商提供的装箱清单及本合同的相关规定进行验收。无装箱清单的将不予验收。

乙方负责对甲方人员进行现场免费使用培训，培训工作结束后15个工作日内由乙方和甲方共同验收后并由甲方出具验收报告。设备验收交付前的产权归乙方所有。

2．本合同货物的质量保证期     个月。质保期内乙方对所供货物实行免费包修、包换、包退、维护保养和软件升级，期满后可同时提供终身维修保养服务。

3．质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

4．乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。

5．对甲方的服务通知，乙方在接报后12小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。

十二、违约责任

1．乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝验收，且乙方须向甲方支付合同总额10%的违约金；逾期交付的货物，从逾期之日起每日按合同总额5‰的数额向甲方另加付违约金；国产仪器设备逾期15日（进口仪器设备逾期30日）以上时，甲方有权终止合同，如甲方损失超过违约金数额则乙方应按实际损失额赔偿；在货到验收之日起15日内仍不能按约定提供发票的，每日按未开具发票总额的5‰支付违约金，并且乙方仍然负提供发票的责任。

2．乙方未按照招标文件、投标文件等文件规定的相关义务，包括各类伴随责任等，甲方有权依法追究其它经济责任。

3．甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按违约总额的2‰计算。因国家财政要求从国库直接支付的，甲方应在15个工作日内办妥转移支付申请。

十三、提出异议的时间和方法

1．在验收中甲方如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，10个工作日内以书面形式向乙方提出异议。

2．乙方在接到甲方书面异议后，应在2个工作日内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3．甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方不承担责任。

十四、争议的解决

1.合同执行过程中发生的任何争议，均以上述交付验收标准作为协商解决的依据。如双方未能通过友好协商解决，应向湛江仲裁委员会提起仲裁。

2.在仲裁审理期间，除提交仲裁审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

十五、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同。

任何一方在不可抗力的处理过程中有过错的，应承担相应而给对方增加的损失。

十六、税费

本合同报价均含各类税费。

十七、合同生效及有效期

本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代理人签字盖章之日起生效。

十八、其它

1．招标投标文件和响应承诺文件、合同的附件及《中标通知书》以及所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）均为本合同不可分割的有效组成部分，除非与本合同条款相冲突，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其生效日期为本合同签字盖章之日期。

2．如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3．未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。

4．本合同一式陆份，甲方执三份，乙方执二份，采购代理机构执一份。

十九、合同附件清单（附后）

附注：

1．本合同所有附件均在签订合同时编制，确立依据为招标文件和乙方的投标文件及相关确认文件；

2．项目重要内容（如：双方权利义务、功能要求说明、质量保证期等）可作为附件。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代理人（签字）： | 法定代表人或授权代理人（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 账户名称： | 账户名称： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 开户行： | 开户行： |

第五章 投标文件格式

请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

格式1投标书

广州程启招标代理有限公司：

你们GZCQC2401FC04022号招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定。

（2）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（3）我们同意按照招标文件第二部分“投标人须知”第17条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的九十天内，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

（4）我们同意提供采购代理机构要求的有关本次招标的所有资料。

（5）我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（6）如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

投标人全称（公章）：

地址：_______________________________邮编：______________________

电话：_______________________________传真：______________________

授权代表签名或盖章：

职务：

日期：

格式2开标一览表

项目名称：湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置

项目编号：GZCQC2401FC04022

所投子包号：

| 投标人名称 | 投标总价（元） | 交货期（天） |
| --- | --- | --- |

投标全称（盖公章）：

法定代表人（授权代表）（签名或盖章）：

注：①此表一式两份，一份装在单独的“唱标信封”内密封，封口盖公章；另一份装订在投标文件正本中。

②投标总价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容（包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用）。

格式3详细报价单

项目名称：湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置

项目编号：GZCQC2401FC04022

所投子包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 |  | 产地 | 厂家 |  | 货物配件 | 数量 | 单价 |  | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他费用 |  |  |  |  | ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  | （大写）人民币元，（小写）￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 |  |  |  | 名称 |  |  | 单价 |  |  |  | 备注 |  |  |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 常用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人（授权代表）（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1、投标总价必须为一固定报价，包含税金和其它各种费用。若按单价计算的结果与分项合价不一致，以单价为准修正分项合价。

2、投标人必须提供详细设备说明资料，所提供资料必须能体现设备的技术指标。对于影响设备正常工作的必须组成部分，无论在招标文件中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

3、本格式仅供参考，投标人可根据实际情况自定。

格式4法定代表人证明书

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           有效期限          ：  单位名称（盖章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经营范围：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

格式5法人授权委托书

广州程启招标代理有限公司：

单位名称：______________________

地址：__________________________

法定代表人：____________________

授权代表姓名：___________________________

职务：___________________________

身份证号码：___________________________

联系方式：___________________________

本授权书宣告：兹委托授权代表合法地代表我单位参加招标代理有限公司组织的（项目编号：GZCQC2401FC04022；湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置）的政府采购活动，授权代表___________________有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，向评标委员会及采购代理机构澄清、解释指标文件中的疑问，签订合同书并执行一切与本项目有关的事项。

授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我司均予以承认。授权代表无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位：（公章）

法定代表人：（签名或盖章）

年 月 日

注：后附单位法定代表人和授权代表身份证复印件。

格式6供应商资格情况表

| 资格条件要求 |  | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力； | 提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）复印件 | 见第 页 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 提供2022年度或2023年度财务状况报告复印件（如2023年或2024年成立不满一年的企业，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件），或银行出具的资信证明材料复印件； | 见第 页 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 | 见第 页 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 提供近半年任意一个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件及依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）复印件，如依法免税的或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金 | 见第 页 |
|  | 参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 见第 页 |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 提供书面声明 | 见第 页 |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 |  | 提供书面承诺 | 见第 页 |
| 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  | 提供书面承诺 | 见第 页 |
| 《公平竞争承诺书》原件 |  | 提供书面承诺 | 见第 页 详见6.1 |
| 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料） |  | 请提供网页截图 | 见第 页 |
| 本项目不接受联合体投标 |  | 提供书面声明 | 见第 页 |
| 本项目子包02属于专门面向中小企业采购的项目。 投标人提供的货物须全部由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或注册商标。须符合本项目采购标的对应行业（本项目所属行业为“工业”）政策划分标准的中小微企业。投标时，按要求出具《中小企业声明函（货物）》并加盖投标人公章；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。 |  | 提供声明函 | 见第 页 详见格式14 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（）”中打“√”或在“  ”上填写数据。如不具备则在“（）”或“  ”上打“/”。

- 6.1公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

时间：  年  月  日

格式7实质性响应一览表

项目名称：湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置

项目编号：GZCQC2401FC04022

所投子包号：

说明：1、投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

2、如出现需要设备的检测报告等证明文件的“★”的实质性条款，需要将证明文件附上。

| 序号 | 条款 | 响应情况 （完全响应/正偏离/负偏离） | 偏离说明 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
| … |  |  |  | 见第 页 |

投标人全称（盖公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

格式8-1投标人商务情况表（适用子包1）

| 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 同类项目情况 | 投标人自2020年1月1日至今具有同类项目业绩： 项。 | 见第 至 页 详见8.1 |
| 客户评价 | 投标人提供上述评定有效的同类项目经验的用户单位出具的满意度评价，评价情况须为“满意或好评”等类似描述的方可计分提供： 项。 | 见第 至 页 详见8.1 |
| 授权情况 | 超高效液相色谱仪：（ ）；电感耦合等离子体质谱仪：（ ）；火焰光度计：（ ）设备的生产企业或其授权的经销商（代理商）出具的有效授权证明或投标人为所投设备的生产企业的。 | 见第 至 页 详见8.2、8.3 |
| 拟派服务人员情况 | 拟派人员人数： 名。 | 见第 至 页 详见8.4 |
| 投标人认为有必要提交的其他资料 |  | 见第 至 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“  ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“”上打“/”。

格式8-2投标人商务情况表（适用子包2）

| 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 同类项目情况 | 投标人自2020年1月1日至今具有同类项目业绩： 项。 | 见第 至 页 详见8.1 |
| 客户评价 | 投标人提供上述评定有效的同类项目经验的用户单位出具的满意度评价，评价情况须为“满意或好评”等类似描述的方可计分提供： 项。 | 见第 至 页 详见8.1 |
| 授权情况 | 投标人提供所投高压灭菌锅：（ ）；台式高速冷冻离心机：（ ）；离子色谱仪：（ ）；凯式定氮仪：（ ）；土壤研磨仪：（ ）；石墨消解仪：（ ）；真空平行浓缩仪：（ ）；实验室清洗消毒机：（ ）；超纯水仪：（ ）设备的生产企业或其授权的经销商（代理商）出具的有效授权证明或投标人为所投设备的生产企业的。 | 见第 至 页 详见8.2、8.3 |
| 拟派服务人员情况 | 拟派人员人数： 名。 | 见第 至 页 详见8.4 |
| 投标人认为有必要提交的其他资料 |  | 见第 至 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“  ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“”上打“/”。

- 8.1同类项目情况一览表

项目名称：湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置

项目编号：GZCQC2401FC04022

所投子包号：

| 序号 | 业主名称 | 项目内容 | 合同总价 | 完成时间 | 客户评价情况 | 业主联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖公章）：_____________________________________

授权代表（签名或盖章）：________________________________________

职务：

日期：年月日

注：请附上相关证明材料复印件并加盖公章，否则无效。

- 8.2授权链表

项目名称：湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置

项目编号：GZCQC2401FC04022

所投子包号：

| 投标人 | 项目编号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地及制造商名 | 授权人 （完整的授权链） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：《制造商授权书》应按本表顺序依次附后。

投标人授权代表（签名或盖章）：_______________

投标人授权代表的职务：____________________

投标人盖章：______________________________

电话号码：________________________________

传真号码：________________________________

日期：__________年_______月_______日

- 8.3制造商授权书（制造商投标无需提供）

广州程启招标代理有限公司：

作为设在（制造商地址）的制造/生产（货物名称）的（制造商名称）在此以制造商的名义授权（投标人全称和地址）用我厂制造的上述货物参加广州程启招标代理公司组织的（项目编号：GZCQC2401FC04022；招标项目：湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置）的公开招标采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

以此为证。

投标人全称（盖公章）：

出具授权书的制造商名称（公章）：

姓名：（制造商授权代表签名或盖章）

职务：

日期：   年  月  日

注：①如投标人所投产品为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定。由区域代理商出具的授权书，必须确保授权链的完整。

②同一品牌的产品制造商只能本人或授权一家代理公司投标；如果有多家代理商参加某一包同一品牌产品投标的，连同制造商在内只计为一个投标商，并以该产品投标价最低的投标商为合格投标商；其余投标商对该包的投标视为无效，但不影响对其它包的投标。

③授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

④制造商盖章可以为公章或授权专用章。

- 8.4拟派项目服务人员情况一览表

项目名称：湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置

项目编号：GZCQC2401FC04022

所投子包号：

| 序号 | 姓名 | 拟担任职务 | 职称 | 专业 | 学历 | 相关资质 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：须按评审要求提供相关文件，否则无效。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：  年  月  日

格式9投标人技术情况表

| 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数及性能要求响应情况 | 请根据实际情况，填写9.1、9.2、9.3，并提供设备详细的配置清单、详细技术参数的资料，如投标描述的文字与资料不一致，则以资料中的性能说明、技术参数为准。 | 见第 至 页 详见9.1、9.2、9.3 |
| 安装调试与验收方案 | 请描述。 | 见第 至 页 详见9.4 |
| 售后服务及培训方案 | 请描述。 | 见第 至 页 详见9.5 |
| 投标人认为有必要提交的其他资料 | 请提供。 | 见第 至 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“  ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“  ”上打“/”。

- 9.1技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明（正偏离、完全响应、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人（授权代表）（签名或盖章）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“投标人技术规范描述”中列出所投设备的详细技术参数情况。

4、是否偏离用表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

5、特别提示：投标制作投标文件时，必须严格按标书所排列的基本配置和主要技术参数顺序，对应填写自己投标设备配置和参数，并注明符合还是正负偏离。

- 9.2设备的配置清单、详细参数及简要说明（格式自定）

注：投标人必须提供设备详细的配置清单和技术参数的彩页图片资料。

- 9.3投标产品技术参数资料确认声明书

至：中国热带农业科学院南亚热带作物研究所

我公司声明愿意根据湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置（项目编号：GZCQC2401FC04022）的招标文件关于对投标产品技术参数资料的要求：我公司提供由制造商或总代理声明确认（公司负责人签字并盖章）的产品介绍资料，即产品介绍彩页；如描述的文字和彩页不一致，则以彩页中的性能说明为准。

提交所投产品的原版彩页真实反映制造商的原版技术数据，并证明提交的投标产品原版彩页是准确的和真实的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，我们愿意承担虚假应标及违约的后果和法律责任，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人授权代表（签名或盖章）：____________

投标人授权代表的职务：____________________

投标人全称（盖公章）：____________________

电话号码：________________________________

传真号码：________________________________

日期：_________年______月______日

- 9.4安装调试与验收方案（格式自定）

（内容包括但不限于：安装计划、调试重点及内容安排、验收方案等内容）进行评审：

- 9.5售后服务及培训方案

有关项目实施方案等，包括（但不限于此）下列各项内容：

1．对第三章采购人需求内容的响应说明。

2．提供设备安装实施过程的工作内容、工作日程表（至少应包括到日期、现场安装、测试、验收、技术培训等）、工作方法。

3．安装调试阶段的详细技术支持内容、规范、服务方案等。

4．设备运行使用阶段的详细技术支持内容、规范、服务方案等。

5．质量水平和质量保证措施。

6．施工管理组织机构和人员。

7．验收方案（包括但不限于：验收标准及人员安排）。

9．免费保修期

10．应急维修时间安排

11．维护保养的安排

12．维修地点、地址、联系电话及联系人员

13．维修服务收费标准（分质保期内和期后两个时间段）

14．主要零配件及易耗品价格

15．零配件等来源渠道

16．制造商的技术支持

17．售后服务机构的简介及相关证明材料

18．培训方案

19．其它服务承诺

格式10投标人资格声明函

广州程启招标代理有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置（项目编号：GZCQC2401FC04022）的招标公告，我公司愿意参加投标，并声明：本公司具有符合招标要求的良好商业信誉和健全的财务会计制度、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，三年内无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停投标记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故。提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人签名或盖章：

单位地址：　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　日期：

联系电话：

格式11采购人需求响应情况表

说明：1、投标人必须对应招标文件的《第三章 采购人需求》条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

3、所投子包号：

| 序号 | 采购人需求条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请逐一响应。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

格式12投标保证金退还说明（样本）

广州程启招标代理有限公司：

我方为湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置（项目编号：GZCQC2401FC04022）所投子包号：   交纳的投标保证金，按招标文件规定退还时请划入下列账户：

项目编号：

开户人：

开户银行：

账号：

联系人：

联系人电话：

投标人全称（盖公章）：_____________________________________

授权代表（签名或盖章）：______________________________________

职务：

日期：年月日

注：银行进账单复印件（加盖公章）及投标保证金退还说明应装在单独的“投标保证金凭证复印件及退还说明”小信封内，封口盖公章在开标前提交。

格式13交纳招标代理服务费承诺书

致：广州程启招标代理有限公司：

如果我方在贵公司组织的湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置（项目编号：GZCQC2401FC04022）招标项目中获中标，我方保证在收到《中标通知书》后五个工作日内，按照招标文件的规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及采购人与我方签订的中标合同的款项中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及采购人（应招标代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）：________________________________

投标人法定地址：______________________________________

投标人授权代表（签名或盖章）：________________________

电话：________________________________________________

传真：________________________________________________

承诺日期：_______年_____月_____日

格式14政策适用性说明

| 类别 | 投标产品 （规格型号） | 生产者 （制造商） | 证书编号 | 所投节能产品金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能 产品 |  |  |  |  |
|  | 节能产品总金额： 节能产品金额占总投标报价比重：% |  |  |  |
| 环保标志产品 | 投标产品 （规格型号） | 生产者 （制造商） | 证书编号 | 所投环保标志产品金额 |
|  | 环保标志产品总金额： 环保标志产品占总投标报价比重：% |  |  |  |

注：

1.属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖投标人公章。

2.未提供产品认证证书不予价格扣除。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

《政策适用性说明》（任其一）：

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

第六章 评标文件

一、评标方法及流程

1．评标方法

本次招标的评标方法采用综合评分方法。

2．评标流程

评标分两个阶段进行：投标文件资格、符合性审查和投标文件详细评审。具体方法及流程如下：

（1）第一阶段：投标文件资格、符合性审查

各评委对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行资格、符合性审查。资格、符合性审查必须根据招标文件中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清与说明。澄清与说明应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

在评审中发现关键指标/参数/货物/功能等未能达到招标文件中的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其投标资格。

投标人只有完全通过资格、符合性审查，才能进入下一阶段的详细评审，否则视为无效投标。

当通过资格、符合性审查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

（2）第二阶段：投标文件详细评审

当通过资格、符合性审查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、资格、符合性审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审，并对其技术、商务和价格分别评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次（出现并列得分时，价格低者排名在前）。评标委员会依据得分情况推荐出第一中标侯选人一名，第二中标候选人一名。

3．投标文件的澄清

（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清和说明。

（2）投标人的澄清和说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

4．使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的主要标的（核心产品）品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、废标处理

下列情况出现将视为招标失败，即废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

2．特别说明：①采购工程、服务类项目，符合资格条件的供应商至少应达到三家以上。②因有效投标不足三家投标人，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，并按规定书面说明原因。

3．出现影响采购公正的违法、违规行为的。

4．投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

5．因重大变故，采购任务取消的。

6. 不符合星号参数要求的。

三、评分标准和权重

1．评分标准

评委根据通过资格、符合性审查的投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。但在详细评审时将作为不利于该投标人的评分依据。

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

- 技术、商务评审

- 评审内容详见技术（商务）响应评审表，技术、商务得分为各评委评分的算术平均值（四舍五入保留两位小数）。

- 价格评审

- 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。

- 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

- 标准价格评分：取经过评标委员会修正后的所有投标人中最低的投标价格作为基准价格。

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

价格评分= [基准价格÷经修正的投标报价]×100

价格得分=价格评分×价格部分权重

- 政策价格扣除

7.1小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的对联合体总金额扣除4%，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

7.2监狱企业产品价格扣除

- 监狱企业视同小型、微型企业，按上述4.1的a)条款享受评审中价格扣除。

- 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

7.3残疾人福利性单位产品价格扣除

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述4.1的a)条款享受评审中价格扣除。

- 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

7.4投标人同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

7.5节能产品、环境标志产品价格扣除：

a)投标产品(针对非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的，节能产品投标报价占总投标报价比例在30%或以上的，对节能产品的价格给予2%的扣除，在30%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章）。

b)投标产品纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，环境标志产品投标报价占总投标报价比例在30%或以上的，对环境标志产品的价格给予2%的扣除，在30%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章）。

2．权重分配（适用于子包01、02）

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 55% | 15% | 30% |

3．综合得分

按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的技术、商务得分，各评委技术、商务评分的算术平均值即为该投标人的技术、商务得分。技术、商务合计得分与投标报价分（投标报价的分值计算由采购代理机构工作人员负责计算）相加得出综合得分。

综合得分=技术得分+商务得分+价格得分。

评标委员会根据投标人综合得分由高至低排定名次。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

四、定标和授标

评标委员会推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者未通过资格后审的，采购人可以确定第二中标候选人为中标人。

评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认，确认后由采购人、采购代理机构与第一中标候选人进行最终澄清及对第一中标候选人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现第一中标候选人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

最终澄清完成后，采购代理机构根据采购人确认结果发出中标通知书。中标人应按招标文件规定向采购人提交相应文件，并在规定时间内与采购人签订合同。

在订定合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将第二中标候选人确定为中标人。

- 附表1-1  资格审查表（适用子包1）

项目名称：湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置

项目编号：GZCQC2401FC04022                             日期：   年  月  日

| 序号 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力； |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |
|  |  | 参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |
| 2 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 |  |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  |
| 4 | 《公平竞争承诺书》原件 |  |
| 5 | 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料） |  |
| 6 | 本项目不接受联合体投标 |  |
| 结论 |  |  |

注：结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件资格要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件资格要求；

- 附表1-2  资格审查表（适用子包2）

项目名称：湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置

项目编号：GZCQC2401FC04022                             日期：   年  月  日

| 序号 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力； |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |
|  |  | 参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |
| 2 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 |  |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  |
| 4 | 《公平竞争承诺书》原件 |  |
| 5 | 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料） |  |
| 6 | 本项目子包02属于专门面向中小企业采购的项目。 投标人提供的货物须全部由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或注册商标。须符合本项目采购标的对应行业（本项目所属行业为“工业”）政策划分标准的中小微企业。投标时，按要求出具《中小企业声明函（货物）》并加盖投标人公章；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。 |  |
| 7 | 本项目不接受联合体投标 |  |
| 结论 |  |  |

注：结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件资格要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件资格要求；

- 附表2-1  符合性审查表（适用子包1）

项目名称：湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置

项目编号：GZCQC2401FC04022                           日期：   年  月  日

| 序号 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否满足项目的交货期要求 |  |
| 2 | 是否符合招标文件的签署盖章要求 |  |
| 3 | 投标有效期是否为90天 |  |
| 4 | 是否按规定提交法定代表人证明书/法人授权委托书 |  |
| 5 | 是否按规定提交足够投标保证金 |  |
| 6 | 投标报价是否固定唯一，且投标报价没有超过最高限价 |  |
| 7 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理 |  |
| 8 | 投标文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离（须满足带★条款） |  |
| 9 | 投标文件是否没有招标文件中规定的其它无效投标条款的 |  |
| 10 | 按有关法律、法规、规章是否不属于投标无效的 |  |
| 结论 |  |  |

注：1、投标人分栏中填写“Ｏ”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

3、汇总结论按少数服从多数原则确定。

- 附表2-2  符合性审查表（适用子包2）

项目名称：湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置

项目编号：GZCQC2401FC04022                           日期：   年  月  日

| 序号 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否满足项目的交货期要求 |  |
| 2 | 是否符合招标文件的签署盖章要求 |  |
| 3 | 投标有效期是否为90天 |  |
| 4 | 是否按规定提交法定代表人证明书/法人授权委托书 |  |
| 5 | 是否按规定提交足够投标保证金 |  |
| 6 | 投标报价是否固定唯一，且投标报价没有超过最高限价 |  |
| 7 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理 |  |
| 8 | 投标文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离（须满足带★条款） |  |
| 9 | 投标文件是否没有招标文件中规定的其它无效投标条款的 |  |
| 10 | 按有关法律、法规、规章是否不属于投标无效的 |  |
| 结论 |  |  |

注：1、投标人分栏中填写“Ｏ”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

3、汇总结论按少数服从多数原则确定。

- 附表3-1  技术响应性评审表（适用子包1）

项目名称：湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置

项目编号：GZCQC2401FC04022                            日期：   年  月  日

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及性能要求响应情况 | ▲技术条款 | 30分 | 针对招标文件采购人需求中“子包1项目详细需求”标注“▲”的技术参数条款（共30项）进行评审：全部满足得30分，每一项标注“▲”的条款负偏离扣1分。 注：如采购人需求中有明确提供的证明资料，则以采购人需求中要求的为准，如采购人需求中无明确证明材料的，则提供由制造商或总代理声明确认（盖章）的设备详细的配置清单、详细技术参数的资料及产品的标配说明书等证明，如投标描述的文字与说明书、资料不一致，则以说明书的技术参数，资料中的性能说明、技术参数为准。 |
|  |  | 其他技术条款 | 12分 | 针对招标文件采购人需求中“子包1项目详细需求”（共3个设备）的非“▲”的其他技术条款进行评审：全部满足得12分，每个设备其中一项标注非“▲”的其他技术条款负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止。 注：如采购人需求中有明确提供的证明资料，则以采购人需求中要求的为准，如采购人需求中无明确证明材料的，则提供由制造商或总代理声明确认（盖章）的设备详细的配置清单、详细技术参数的资料及产品的标配说明书等证明，如投标描述的文字与说明书、资料不一致，则以说明书的技术参数，资料中的性能说明、技术参数为准。 |
| 2 | 安装调试与验收方案 |  | 8分 | 1、安装调试验收方案1：根据投标人对本项目要求提供安装调试验收方案进行评审：内容包括但不限于：①货物安装计划、调试重点及内容安排、②验收程序、流程，2项内容，得1分。如未能提供的，本项及“安装调试与验收方案2”评分项均不得分。 2、安装调试验收方案2：根据投标人提供的安装调试验收方案1情况进行评审： （1）安装调试验收方案完整，内容丰富、清晰，方案安排有利于项目的实施，完全满足且优于采购需求的，得7分； （2）安装调试验收方案完整，内容详细、方案安排能确保项目的实施，满足采购需求的，得5分； （3）安装调试验收方案完整，有提供方案内容，但内容简单，部分满足采购需求的，3分； （4）安装调试验收方案不完整，内容与项目不符合、不能确保项目的实施，不满足采购需求，得1分； （5）不提供不得分。 |
| 3 | 售后服务及培训方案 |  | 5分 | 1、售后服务及培训方案1：根据投标人对本项目要求提供售后服务及培训方案进行评审：内容包括但不限于：①售后内容、售后服务计划、保障措施及人员支持、②质保期、维护保养、应急维修时间、③培训计划、时间安排、人员安排，内容安排，3项内容，得1分。如未能提供的，本项及“售后服务及培训方案2”评分项均不得分。 2、售后服务及培训方案2：根据投标人提供的售后服务及培训方案1情况进行评审： （1）售后服务及培训方案完整，质保期、维护保养、应急维修时间安排内容丰富、清晰，培训方案安排有利于项目的实施，完全满足且优于采购需求的，得4分； （2）售后服务及培训方案完整，质保期、维护保养、应急维修时间安排内容详细、培训方案安排能确保项目的实施，满足采购需求的，得3分； （3）售后服务及培训方案完整，有提供质保期、维护保养、应急维修时间安排、培训方案内容，但内容简单，部分满足采购需求的，得2分； （4）售后服务及培训方案不完整，质保期、维护保养、应急维修时间安排及培训方案内容与项目不符合、不能确保项目的实施，不满足采购需求，得1分； （5）不提供不得分。 |
| 合计 |  |  | 55分 |  |

- 附表3-2  技术响应性评审表（适用子包2）

项目名称：湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置

项目编号：GZCQC2401FC04022                            日期：   年  月  日

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及性能要求响应情况 | ▲技术条款 | 36分 | 针对招标文件采购人需求中“子包2项目详细需求”标注“▲”的技术条款（共72项）进行评审：全部满足得36分，每一项标注“▲”的条款负偏离扣0.5分。 注：如采购人需求中有明确提供的证明资料，则以采购人需求中要求的为准，如采购人需求中无明确证明材料的，则提供由制造商或总代理声明确认（盖章）的设备详细的配置清单、详细技术参数的资料及产品的标配说明书等证明，如投标描述的文字与说明书、资料不一致，则以说明书的技术参数，资料中的性能说明、技术参数为准。 |
|  |  | 其他技术条款 | 6分 | 针对招标文件采购人需求中“子包2项目详细需求”（共9个设备）的非“▲”的其他技术条款进行评审：全部满足得6分，每个设备其中一项标注非“▲”的其他技术条款负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止。 注：如采购人需求中有明确提供的证明资料，则以采购人需求中要求的为准，如采购人需求中无明确证明材料的，则提供由制造商或总代理声明确认（盖章）的设备详细的配置清单、详细技术参数的资料及产品的标配说明书等证明，如投标描述的文字与说明书、资料不一致，则以说明书的技术参数，资料中的性能说明、技术参数为准。 |
| 2 | 安装调试与验收方案 |  | 8分 | 1、安装调试与验收方案1：根据投标人对本项目要求提供安装调试验收方案进行评审：内容包括但不限于：①货物安装计划、调试重点及内容安排、②验收程序、流程，2项内容，得1分。如未能提供的，本项及“安装调试与验收方案2”评分项均不得分。 2、安装调试与验收方案2：根据投标人提供的安装调试验收方案1情况进行评审： （1）安装调试验收方案完整，内容丰富、清晰，方案安排有利于项目的实施，完全满足且优于采购需求的，得7分； （2）安装调试验收方案完整，内容详细、方案安排能确保项目的实施，满足采购需求的，得5分； （3）安装调试验收方案完整，有提供方案内容，但内容简单，部分满足采购需求的，3分； （4）安装调试验收方案不完整，内容与项目不符合、不能确保项目的实施，不满足采购需求，得1分； （5）不提供不得分。 |
| 3 | 售后服务及培训方案 |  | 5分 | 1、售后服务及培训方案1：根据投标人对本项目要求提供售后服务及培训方案进行评审：内容包括但不限于：①售后内容、售后服务计划、保障措施及人员支持、②质保期、维护保养、应急维修时间、③培训计划、时间安排、人员安排，内容安排，3项内容，得1分。如未能提供的，本项及“售后服务及培训方案2”评分项均不得分。 2、售后服务及培训方案2：根据投标人提供的售后服务及培训方案1情况进行评审： （1）售后服务及培训方案完整，质保期、维护保养、应急维修时间安排内容丰富、清晰，培训方案安排有利于项目的实施，完全满足且优于采购需求的，得4分； （2）售后服务及培训方案完整，质保期、维护保养、应急维修时间安排内容详细、培训方案安排能确保项目的实施，满足采购需求的，得3分； （3）售后服务及培训方案完整，有提供质保期、维护保养、应急维修时间安排、培训方案内容，但内容简单，部分满足采购需求的，得2分； （4）售后服务及培训方案不完整，质保期、维护保养、应急维修时间安排及培训方案内容与项目不符合、不能确保项目的实施，不满足采购需求，得1分； （5）不提供不得分。 |
| 合计 |  |  | 55分 |  |

- 附表4-1  商务响应性评审表（适用子包1）

项目名称：湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置

项目编号：GZCQC2401FC04022                           日期：   年  月  日

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目情况 | 6分 | 根据所投产品2020年1月1日至今销售同类项目，每提供一项得2分，最高6分。 注：1、以合同为准，否则业绩无效。 2、同类项目业绩必须含有所投设备，否则无效。 |
| 2 | 客户评价 | 3分 | 投标人提供上述评定有效的同类项目经验的用户单位出具的满意度评价，评价情况须为“满意或好评”等类似描述的方可计分：每提供一项得1分，最高3分。 注：1、同一客户或同一项目提供多项用户满意度评价的，按一项计算； 2、用户满意度评价须经用户单位盖章。 |
| 3 | 授权情况 | 3分 | 为了保证投标产品具有追溯性且保证质量,保证设备的运行稳定与故障处理的可靠性，投标人需提供下述产品的原厂授权证明： 投标人提供所投“超高效液相色谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、火焰光度计”设备的生产企业或其授权的经销商（代理商）出具的有效授权证明或投标人为所投设备的生产企业的，每提供1个得1分，最高3分，无不得分。 注：须提供相关证明文件复印件，不符合要求或不提供不得分。 |
| 4 | 拟派服务人员情况 | 3分 | 投标人拟派本项目售后服务人员的情况： （1）投标人为本项目拟派2名或以上售后服务人员的，得3分； （2）投标人为本项目拟派1名售后服务人员的，得1分； （3）其他或无提供不得分。 注：须提供上述人员身份证和外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的在本项目投标截止日之前6个月（任意一个月）的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单或劳动合同等，否则无效。 |
| 合计 |  | 15分 |  |

- 附表4-2  商务响应性评审表（适用子包2）

项目名称：湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置

项目编号：GZCQC2401FC04022                           日期：   年  月  日

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目情况 | 4分 | 根据所投产品2020年1月1日至今销售同类项目，每提供一项得1分，最高4分。 注：1、以合同为准，否则业绩无效。 2、同类项目业绩必须含有所投设备，否则无效。 |
| 2 | 客户评价 | 3分 | 投标人提供上述评定有效的同类项目经验的用户单位出具的满意度评价，评价情况须为“满意或好评”等类似描述的方可计分：每提供一项得1分，最高3分。 注：1、同一客户或同一项目提供多项用户满意度评价的，按一项计算； 2、用户满意度评价须经用户单位盖章。 |
| 3 | 授权情况 | 4.5分 | 为了保证投标产品具有追溯性且保证质量,保证设备的运行稳定与故障处理的可靠性，投标人需提供下述产品的原厂授权证明： 投标人提供所投“高压灭菌锅、台式高速冷冻离心机、离子色谱仪、凯式定氮仪、土壤研磨仪、石墨消解仪、真空平行浓缩仪、实验室清洗消毒机、超纯水仪”设备的生产企业或其授权的经销商（代理商）出具的有效授权证明或投标人为所投设备的生产企业的，每提供1个得0.5分，最高4.5分，无不得分。 注：须提供相关证明文件复印件，不符合要求或不提供不得分。 |
| 4 | 拟派服务人员情况 | 3.5分 | 投标人拟派本项目售后服务人员的情况： （1）投标人为本项目拟派2名或以上售后服务人员的，得3.5分； （2）投标人为本项目拟派1名售后服务人员的，得1分； （3）其他或无提供不得分。 注：须提供上述人员身份证和外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的在本项目投标截止日之前6个月（任意一个月）的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单或劳动合同等，否则无效。 |
| 合计 |  | 15分 |  |

- 附表5  价格响应性评审表（适用子包1-2）

项目名称：湛江院区试验基地作物-土壤系统研究相关仪器购置

项目编号：GZCQC2401FC04022                            日期：   年  月  日

| 有效投标人 序号及简称 | 评审分项 |  | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标报价 | 评标基准价 |  |
|  | 经评审的投标报价 | 基准价=取通过资格、符合性评审经过评标委员会修正及价格扣除后的所有投标人中最低的投标价格 | 价格得分=（评标基准价÷投标报价）×价格部分权重×100 |